## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ELECTROCARDIOGRAFO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: ELECTROCARDIOGRAFO |  | Descripción: ELECTROCARDIOGRAFO
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 15
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
• Pantalla: Tecnología LCD, al menos pantalla sensible al tacto (Touchscreen), con resolución de a colores, 64K como mínimo. 800 X 480 pixeles.
• Tamaño diagonal de 7" como mínimo
• Que muestre las doce derivaciones simultáneamente e indique la frecuencia cardiaca del paciente.
• Adquisición de derivaciones: I, II,III, aVR, aVL, aVF, Vl, V2, V3, V4, V5, V6.
• 12 canales de adquisición simultánea.
• Con software interpretativo, con por lo menos 40 analisis de morfología y 20 señales de arritmia.
• Con explicación seleccionable de cada interpretación en las 12 derivaciones
• Con auxiliar de diagnóstico de STEMI o similar.
• Relación de rechazo en modo común: 100 dB o más.
• Indicación de desconexión de electrodo.
• Filtros: Filtro de ruido 50-60 Hz.
• Corrimiento de línea de base y rechazo de artefactos
• Presentación de filtro: paso alto: O.OS, 0.67 Hz y paso bajo: 75 Hz o menor a 150 Hz o mayor
• Presentación de filtro ritmo: paso alto: O.OS y 0.15 MHz y paso bajo: 40, 100 y 150 MHz
• Impresora: Térmica con papel: en Z tamaño 210mm x 140mm o mayor
• Velocidad de impresión: 25 mm/s (como mínimo).
• Cable paciente original con sus respectivos electrodos (pinzas y precordiales de
Paquetes de papel térmico. Cantidad: 10 (diez).
• Pote de gel para aplicaiones electrocardiográficas. Cantidad: 2 (dos).
• Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía.
•Protección contra desfibrilación
• Batería interna recargable con autonomía de al menos 120 minutos.
• Cargador de batería interno.
• Indicador visual del estado de carga de la batería.
• Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
• Manuales: Un (01) del usuario o de operación, y Un (01) manual técnico que serán entregados al momento de la recepción del equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias o traducciones.
• Catálogos en idioma español, portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

## MARCA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: