## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CABINA O CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL ONCOLOGIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: ISO, CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Cabina donde se produce un flujo de aire vertical, tipo cortina, en la cual se evita que las micropartículas y aerosoles que se producen al manipular los citostáticos salgan al exterior y no contaminen al personal y al ambiente de trabajo. Flujo VERTICAL del aire, esterilidad en el área de trabajo mayor que Clase ISO 5, tamaño de partícula 0,3 a 0,5 micras, con una velocidad de flujo de aire laminar de 0,30 a 0,5 m/s. Dotado de pre filtros y Filtro HEPA H14 con eficiencia 99,99%. Rejilla de protección para filtro HEPA en aluminio anodizado
Lámpara de luz UV de onda corta para esterilización del área de trabajo.
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304 L acabado 2B, con borde curvo sanitario. Dimensiones aproximadas: 146x169x80 cm (largo, alto, profundidad)
Regulación automática y alarmas en caso de fallo. Estabilidad y autocompensación del caudal
Iluminación dentro de la cabina será igual o mayor a 800 lux. Con lampara de luz UV de 254 nm dentro de la cabina
Sistema de ventilación a traves de motores ventiladores. Motores de tipo centrífugo, de accionamiento directo, con doble aspiración y factor de protección IP55
Estructura- carcaza exterior en acero recubierto con polvo epoxi- poliester resistente a los desinfectantes industriales. Revestimiento isocida antimicrobiano.
Deberan proveerse filtros HEPA durante el período de garantia ( para sistemas de pre filtro y Filtro)
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.