## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
MONITOR MULTIPARAMETRICO PEDIATRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: Monitor Multiparamétrico con accesorios para pacientes pediátricos y neonatales. |  | Descripción: Monitor Multiparamétrico con accesorios para pacientes pediátricos y neonatales.
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 12
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Descripción General:Pantalla Color LCD TFT de 12 pulgadas color o mas, resolución de 800 x 600 pixeles.
Formas de onda: 8 (ocho) ondas gráficas de signos vitales y valores numéricos correspondientes.
Software para OxyCardioRespirograma
Cálculos hemodinámicos
Cálculo de drogas
Con hardware para conexión en red y a central de monitoreo.
La red deberá contar con protocolo TCP/IP a través de puerto RJ-45
Almacenamiento de datos: 1200 hs. de tendencias gráficas, 600 mediciones de PNI, hasta 120 minutos de ECG, todos como mínimo.
Los datos de paciente deberán poder transportarse en un dispositivo de almacenamiento genérico en formato HL7, para relevar datos de pacientes sin estar conectados a una central
Salida para llamada a enfermera
Batería incorporada de 2horas de duración o más, para su utilización en transporte intrahospitalario
Alimentación eléctrica: de 100 a 240 VAC
Visualización de parámetros con cuadro de tendencias dinámicas simultáneamente.
Posibilidad de visualización de tiras de ECG en formato Full Disclosure y zoom sobre zona de interés
Opción de visualizar los parámetros en Números Grandes
Deberá contar con manija para transporte integrada al monitor.
PARAMETROS INCORPORADOS
ECG:
Con cable ECG de 3 o 5 latiguillos
Análisis de segmento ST en al menos 4 canales.
Deberá tener como mínimo 13 tipos de arritmias
Detección de pulsos de marcapasos
Protección contra interferencia de defibriladores y electrobisturi
Visualización simultanea de 7 formas de onda de ECG.
Análisis de la variación de la frecuencia cardíaca con gráfico de tortas y tendencia.
Respiración:
Frecuencia respiratoria:
Pediátrico: de 0 a 120 rpm
Neonatal: de 0 a 170 rpm
Despliegue de onda de respiración
Indicación de frecuencia respiratoria
SpO2:
Con tecnología para supresión de artefactos y baja perfusión (Massimo, Philips o similar) con estudios clínicos publicados que sustenten el uso de dicha tecnología.
Despliegue de onda plestimográfica e índice de perfusión.
Indicación de Saturación de Oxígeno de 0 a 100%
Resolución: 1 %
Frecuencia de pulso de 30 a 300 lpm
Presión No Invasiva:
Inflado y desinflado automático del maguito de presión
Configuración de intervalos de tiempo para mediciones automáticas
Despliegue en pantalla de presión sistólica y diastólica
Tiempo de inflado del manguito:
Para manguito pediatrico normal: Inferior a 10 segundos
Para manguito neonatal: Inferior a 2 segundos
Repetición del modo automático: 1 - 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 minutos
Incorporar análisis ABPM: análisis dinámico y reporte estadístico de las mediciones de NIBP
Presión Invasiva (2 canales):
Despliegue en pantalla de presión Sistólica, Diastólica y media
Rango de medición: de -50 a 400 mmHg
Temperatura:
Medición de temperatura por dos canales
Rango de medición de: 0 a 50 ºC
Medición de la diferencia de temperatura de los canales.
Medición de Gasto Cardiáco
Tipo de medición: Por termodilución, corazón derecho
Rango de medición: De 0,1 a 20,0 l/min
Rango de temperatura sanguínea: de 27 a 43 ºC
Visualización del CO promedio, última hora de medición y último valor medido
ALARMAS: Alarmas sonoras luminosas
Distintos tonos de alarma según la gravedad de la misma
Mensaje de alarma en la pantalla con codificación de color según la gravedad
Valor numérico de la medición de alarmas con parpadeo en la pantalla
Dos niveles de alarma y alarmas técnicas
Configuración de límites de alarmas
Almacenamiento de 200 sucesos de alarmas
ACCESORIOS: Cable interfase para ECG con cable paciente de 3 latiguillos - Cantidad: 1 (uno) por cada equipo.
Sensor SpO2 reutilizable para pacientes pediátricos - Cantidad: 2 (dos) por cada equipo y para pacientes neonatales/infantiles - Cantidad: 2 (dos) por cada equipo, todos del tipo envolvente, de silicona suave.
Manguera de conexión para presión no invasiva - Cantidad: 1 (uno) por cada equipo.
Brazalete para presión no invasiva, uno de tamaño pediátrico y neonatal, Cantidad: 2 (dos) de cada tamaño por cada equipo.
Cable interfase para presión invasiva - Cantidad (uno) por cada equipo.
Sensor de temperatura cutánea - Cantidad: 2 (dos) por cada equipo.
Soporte de pared - Cantidad: 1 (uno) por cada equipo.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.