## PRUEBA MODELO (2)
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
ECÓGRAFO MODULAR GO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: Ecografo modular gineco - obstetrico con Doppler Color |  | Descripción: Ecografo modular gineco - obstetrico con Doppler Color
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: TUV, ISO, CE, FDA, MERCOSUR, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
CARACTERISTICAS MÍNIMAS:
Equipo modular de alta resolución que se utiliza con fines de diagnósticos para exploración ultrasonográfica en tiempo real con Doppler Color para abdomen, gineco-obstétricia, partes blandas, vascular periférico y músculo esquelético en pacientes adultos y pediátricos.
Encendido rápido no superior a 180 segundos .
Control de Ganancia y ajuste de la curva de la curva TGC por medio de ocho controles independientes como mínimo
Rango Dinámico del sistema de 180 db como mínimo
Con al menos tres puertos para conexión de transductores
Con 1024 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes como mínimo
Capacidad de adquirir como mínimo Imágen 3D multiplanar
Al menos tres puertos activos para transductores
Capacidad de almacenamiento de Imágenes en el equipo
MODOS: Bidimensional, modo M simultáneo
Doppler pulsado. Doppler Color. Doppler continuo CW.
Funcion TDI (Tissue Doppler Imaging)
Modo de Elastografia
Funcion TDI (Tissue Doppler Imaging)
Visión Panorámica en tiempo real
Funcion 3D/4D tiempo real
CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: Sistema de angio o mapeo de perfusión a color
Imágenes armónicas, Imágenes armónicas tisular
Triplex en tiempo real
Imágen trapezoidal
Zoom de alta resolución
Con memoria de imágen cuadro por cuadro o cine loop de 999 cuadros o mayor en color
Archivo de imágenes
Monitor LCD o mejor a color de 15” pulgadas o mayor
Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo
Con trackball integrado al tablero de control
Teclado alfanumérico iluminado integrado al tablero de control con interfase en español
Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos. Distancias Áreas Volumen Ángulos y Velocidades
Que permita la inclusión de protocolos por el usuario con un mínimo de 15 pre-establecidos
Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo
Almacenamiento con capacidad de al menos 320 Gb.
Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD integrado al equipo
Conectividad DICOM
Carro con ruedas con freno
ACCESORIOS: Los transductores deben ser electrónicos multifrecuencia o banda ancha de la misma marca del equipo ofertado:
Un (01) transductor Lineal con el rango de 5MHz o menor a 12 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético
Un (01) transductor Convexo o curvilineo con rango de 2 MHz a 6MHz como mínimo
Un (01) Transductor intracavitario con rango de 4MHz a 10 MHz o mejor con ángulo de apertura de al menos 135°
Una impresora térmica blanco y negro
UPS de doble conversión con supresor de picos, acorde a la potencia del equipo
Alimentación eléctrica: 220V/50Hz
Manual de Operación y servicio técnico con certifcado de calibración e inspección técnica.
Garantízar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo dentro del mercado local
3 | Garantia
Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución
Instalación del equipo con su soporte en la institución y capacitación de uso y servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración ) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.