## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
Incubadora de transpporte
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: Incubadora portátil para el traslado de recién nacidos prematuros |  | Descripción: Incubadora portátil para el traslado de recién nacidos prematuros
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 3
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características Generales | CUMPLE SI / NO
Sistema de seguridad y construcción acorde a normas internacionales.
Incubadora portátil para el traslado de recién nacidos prematuros con condiciones de tratamiento intensivo. Capacidad de compensar automáticamente las variaciones de temperatura interior debidas a cambios ambientales, apertura de portillos, etc.
Módulo de control de temperatura de aire microprocesado con seis alarmas fundamentales, mínimo.
Cúpula de acrílico de doble pared, que le confiere aislamiento térmico y total visibilidad.
Puerta de acceso, dos portillos automáticos, portillo iris lateral y pasacánulas.
Cuna acrílica extraíble para facilitar el manejo del bebé, con colchón tipo nido, base de alta resistencia y doble pared con aislamiento térmico.
Sistema de renovación de aire microfiltrado y humidificado.
Luz de examen
Permitir total autonomía durante el traslado:
Permitir total autonomía durante el traslado:
Soporte para uno o dos tanques de oxígeno/aire tipo E.
Batería de gel involcable, autonomía aprox. de 4 o más horas de funcionamiento y cargador electrónico automático.
Tanque para oxígeno o aire tipo E con reductor y caudalímetro (2 unidades).
Sistema para cargador de batería con toma para corriente continua de vehículo
INDICADORES DE TEMPERATURA. Indicadores aproximados:
Termómetro digital de temperatura de aire
Resolución: 0,1ºC
Rango: 20 a 42ºC
Temperatura de control
Resolución: 0,1°C
Rango de control: 20 a 38ºC
Precisión: +/-0,25°C
Potencia de calefactor
Rango: 0-100% en 8 pasos"
Alarmas (Audiovisuales):
Temperatura de aire: +1/-3ºC
Falla de sensores
Falla de circulación de aire
Falla de circuito electrónico
Falla de energía/batería
Sobretemperatura del aire (39ºC) con circuito independiente
Test de alarmas
Silenciamiento de alarmas (15')"
Funcionamiento:
"Variabilidad de temperatura: +/-0,2ºC
Sobrepico de temperatura: < 0,5ºC
Velocidad de calentamiento: aprox. 10ºC cada 30 minutos
Nivel de ruido aproximado: < 55 dbA
Autocalibración y autochequeo permanente del circuito
Consumo aproximado 90 watts
Memoria del punto de temperatura de control"
Construcción:
"Cúpula de acrílico de doble pared
Base de doble pared de PRFV con aislación térmica intermedia y parachoques incorporado
Cuna acrílica desmontable con colchón y fajas de inmovilización del bebé
Circulación de aire forzado con microfiltro de 0,5 micrones antibacteria
Humidificación involcable
Válvula automática para aire/oxígeno"
Carro de transporte plegable:
Dos alturas: Nursery y Ambulancia
Ruedas con freno.
Accesorios incluidos:
Soporte para dos tanques tipo E, batería y cargador.
Carro rodante fijo para nursery y ambulancia
Mástil para venoclisis
Mástil soporte para respirador / bomba, etc.
Tanque de oxígeno/aire tipo E (cantidad 2)
Reductor de presión con manómetro y cuentalitros (uno por tanque)
Batería recargable de 12 VCC, involcable, con cargador automático, alarma de baja batería y conector a toma de corriente del vehículo.
Bandeja portamonitores
Monitor de temperatura de piel"
Cable de alimentación de CA 220 V / 50 Hz
Cable de alimentación de CC
Portacolchón de acrílico
Colchón lavable e impermeable
Esponja de humidificación (paquete de 10 unidades, como mínimo)
Microfiltro de aire (paquete de 4 unidades, como mínimo)
Pasacánulas
Diafragma de portillos (paquete de 20 unidades, como mínimo)
Manga iris (paquete de 100 unidades, como mínimo)"
Otros requerimientos: Certificado de calidad e inspección técnica.
Manual de operación y servicio técnico en español.
Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo
Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientemente.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

## MARCA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: