## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CIALITICA PORTATIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: CIALITICA PORTATIL |  | Descripción: CIALITICA PORTATIL
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
Cantidad: 27
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Ajuste de las funcionales mediante panel de control digital TFT color touch integrado, a la columna o al brazo o a la misma cúpula.
Regulación electrónica de intensidad de luz de minimo 5 niveles, ajuste de luminosidad de mínimo 20 nivles y del tamaño del campo de luz entre 120 a 250mm o mejor rango.
Los ajustes deben ser visualizados en el panel de control mediante segmentos LED.
Iluminación del campo debe ser mediante LEDs de alto rendimiento y de distinta cromaticidad.
Números de LEDs: 20 o mas con función de luz verde
Dimensiones de la cúpula: 50cm (+/- 5cm)
Altura de la cúpula graduable en el rango de mínimo 1700mm a 2100mm o mayor
Medida total del ancho del equipo no mayor a 79cm para que puedan traspasar puertas de 80cm.
Iluminancia Nominal: 160.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro
Indice de reproducción de Ra igual o mayor a 95
Indice de R9 especifico igual o mayor a 70
Temperatura de Color: variable como mínimo en 9 nivles de entre 3900 a 5400 kelvins o mejor rango
Profundidad de Iluminación: 60cm o mayor
Intensidad de irradiación: 450 W/m2 o mayor
Iluminancia residual con una máscara: 55% o mayor
Iluminancia residual con dos máscaras: 50% o mayor
Iluminancia residual con un tubo: 90% o mayor
Iluminancia residual con un tubo y una máscara: 50% o mayor
Iluminancia residual con un tubo y dos máscaras: 45% o mayor
Vidal útil de los leds de 60 horas o mejor
Sistema de emergencia (batería) con autonomía mínima de 2 horas, con sistema de cargador automático e indicador de falta de alimentación, falla de conexión, carga y falla de la bateria.
Equipamiento Classe I - Protección del tipo IP54
Tensión de alimentación de 220V +/-10%
Peso del equipo con batería no mayor a 100kg.
Manuales: Un (01) del usuario o de operación. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias o traducciones. Idioma español.
Catálogos en idioma español donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

## MARACA MODELO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante: