## PRUEBA MODELO
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
CAMA CUNA ELECTRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CAMA CUNA ELECTRICA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 24
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO
Fabricado con estructura de acero al carbono de alta calidad, recubierto con pintura electrostática, con barandas laterales desmontables que pueden subir y bajar y topes de colchón
Panel de control lateral localizado en la parte interna de la baranda lateral o del tipo removible para el personal de salud (baranda izquierda o derecha)
Ajuste de altura controlado, Ajuste de posa rodilla 0-35° (±10°), Trendelenburg inverso 0-12°, Trendelenburg 0-12° , Ajuste de respaldo 0-75° (±10°)
Tamaño externo (LargoxAnchoxAlto) de 1800x830x520-820 mm.
Con ruedas de 12 cm de diametro (+/- 2 cm) con sistema de freno
Capacidad para soportar hasta 150 kg
Voltaje y frecuencia: 220 V 50 HZ
Incluye Colchon: grosor de 15 cm o superior, de espuma viscolastica de alta densidad, forrado con material ignifugo, impermeable y removible
Incluye Porta suero con dos ganchos y 2 soportes laterales para bolsa de drenaje
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.