## Sheet1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANGIOGRAFO
DATOS GENERALES | Descripción: Equipo de Angiografía Monoplano de piso, con un detector de estado sólido (Flat Panel), para uso multidisciplinario, en pacientes adultos y pediátricos
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
| Normas de calidad especificas: |  | Normas de calidad especificas:
| Norma de calidad General: |  | Norma de calidad General:
|  | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES
GENERADOR | Generador de RX, trifásico, de alta frecuencia
Suministro eléctrico nominal entre 380 / 415 VAC para 50 Hz
Potencia máxima: 100 KW o mayor
Máxima corriente: 1000 mA o mayor
KVp máximo: 100 KVp o mayor
Generación de fluoroscopía pulsada mediante grilla electrónica
Monitoreo de picos de dosis en piel en tiempo real
TUBO DE RAYOS X | Tres o mas puntos focales, MAYOR PUNTO FOCAL DE 1.0 mm O MENOR
Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo: 3.0 MHU o mayor
Capacidad maxima de enfrimiento del anodo: 7.700 HU/s o mayor
Sistema de enfriamiento del tubo por circuito cerrado, con enfriador incluido
Colimadores y filtros espectrales de cobre y aluminio
COLIMADOR VIRTUAL Spot ROI/Spot Fluoro
ESTATIVO | SOPORTE DE PISO
Rotación motorizada del brazo en L de piso no menor a +/-90°
Rotación con proyección RAO no menor a -105°
Rotación con proyección LAO no menor a +105°
Movimientos combinados de la base y del arco que permitan angulación cráneo-caudal no menor a +50°/-45°
Velocidad de rotación del conjunto base y arco no menor a 30°/seg
SID (distancia foco — detector) variable: de 90 cm (o menor) a 115 cm (o mayor)
Profundidad del arco no menor a 89 cm o mayor
DETECTOR | Detector de al menos 42 cm de diagonal, de silicón amorfo
DQE (Eficiencia Cuántica de Detección) de al menos 73%
Resolución de pixel estandar <= 200 micrones - Resolución de pixel de alta definicion 76 micrones o mas
Matriz del detector de al menos 1500 x 1400 pixeles
Capacidad de generación de Imágenes de al menos 14 bits
Al menos 4 diferentes campos radiologicos de visualización, con capacidad de cambiar dinámicamente los mismos durante la fluoroscopia
COLIMADORES | Dos 2 pares de colimadores como mínimo
Filtros espectrales de cobre y aluminio incorporados
Filtros motorizados de contornos
MESA DE PACIENTE | Mesa fija al piso, con capacidad de rotación del tablero en al menos +90° / -90°
Capacidad de soportar un peso máximo de almenos 250 kgs, +/- 20 kgs (paciente + accesorios)
Tablero de material radio translucido
Longitud de la mesa de al menos 250 cm
Mesa anatómica de al menos 45 cm de ancho
Movimiento motorizado longitudinal de al menos 120 cm de recorrido
Movimiento transversal no menor a +/-12 cm
Movimiento vertical motorizado mínimo de 80 cm (o menor) a 100 cm (o mayor)
Rieles a los laterales que permitan la sujeción de los controles
MONITORES EN SALA DE EXAMEN | MONITOR MULTIFUNCION DE al menos 55" montado en la misma suspensión que permita la visualización de: imagen en tiempo real, imagen de referencia, imagen de fluoroscopia paralela]
Monitoreo y despliegue -en tiempo real - de dosis total acumulada y producto área-dosis en monitor dentro de la sala de exploración
Indicadores de posicionamiento (base y arco) integrados en monitor de sala de exploración
CONSOLA DEL OPERADOR EN SALA DE CONTROL | Al menos dos monitores LCD, de 19" o mayor: uno para imágenes en tiempo real y otro para interfase con el usuario
Teclado dedicado para funciones de adquisición / revisión de imágenes
Envío automático de imágenes adquiridas DICOM a multiples destinos, como mínimo a estación de trabajo vio PACS. La licencia debe estar activada, sin vencimiento
Capacidad de trabajo de único punto de entrada de datos de pacientes (modalidad Worklist). La licencia debe estar activada, sin vencimiento
Funcionalidad MPPS para que el sistema comparta los principales parámetros del examen con el sistema de información del hospital. La licencia debe estar activada, sin vencimiento
Capacidad de almacenamiento de como mínimo 480 Gb imágenes
ESTACION/ES DE TRABAJO EN SALA DE CONTROL | Estación/es de trabajo MULTIMARCA que permita el manejo de imágenes 3D tanto las obtenidas en la sala de angiografía como las provenientes de otras modalidades y otros fabricantes (ej. CT y
Reconstrucción y postprocesamiento de las imágenes 3D/CBCT angiográficas
Visualización de imágenes DICOM provenientes de otras modalidades (CT, MR, US, PET, etc)
Debe permitir el procesamiento de imágenes DICOM provenientes de otras modalidades (CT / MR, etc) como así también de las provenientes del anglo (3D y CBCT), ejecutando aplicaciones en modo off-line (es decir, sin dependencia de la consola principal del equipo)
* Manipulación del modelo 3D en torno a los tres ejes.
* Reformateo multiplanar (MPVR) y curvilineos, proyección de máxima intensidad (MIP), secciones transversales, axial, sagital, coronal y oblicua
* Técnicas de renderización de volumen: detección de anatomía deseada y supresión automática de las estructuras no deseadas de la imagen
* Navegación virtual: vistas lumen, endoluminales y curvas
* Herramientas de segmentación de estructuras de interés
* Herramientas de medición (distancia y volumen)
* Anotaciones
Mínimo dos monitores no menores a 19" o mayor
ESTACION/ES DE TRABAJO EN SALA DE CONTROL | Mínimo 16 GB de RAM y 800 GB de capacidad de disco rígido para almacenamiento de estudios.
Capacidad para almacenar las imágenes en formato DICOM en CD ó DVD, con autovisualizador
Capacidad de exportar datos en otros formatos (HTML/PDF y JPEG/MPEG/AVI)
Software de mejora de stent con tecnología de aprendizaje profundo
Como mínimo: DICOM storage, storage commitment, query/retrieve, worklist y DICOM print, con licencias activadas sin vencimiento
MODOS DE ADQUISICIÓN | Modos de fluoroscopia: sustraída / no sustraída / Roadmap 3D
Capacidad de realizar roadmap 2D que pueda utilizar como máscara una DSA previamente adquirida (sin necesidad de inyectar medio de contraste nuevamente)
Tasa de adquisición en fluoroscopia (sustraída y no sustraída) de al menos 7,5, 15 y 30 cuadros/seg
Tasa de adquisición dinámica (modo cine) de al menos a 15 y 30 cuadros/seg para aplicaciones principalmente cardiológicas
Tasa de adquisición dinámica (modo cine) entre 0,5 a 7,5 cuadros/seg en modo DSA como mínimo, con capacidad de programar diferentes velocidades para distintos segmentos, para aplicaciones principalmente angiográficas
Capacidad de almacenar loops de fluoroscopia
REDUCCION DE DOSIS AL OPERADOR / PACIENTE | Tecnología que realice ajuste automático de al menos 3 parámetros (idealmente 5): kvp, ma, ms, punto focal vio filtros espectrales para reducción de dosis de radiación
Al menos dos modos de operación: dosis normal y baja dosis (tanto para fluoroscopía como para radiografía). ajustables desde el mando al lado de la camilla
Preferencias de exposición automática teniendo en cuenta diferentes balances IQ / dosis, que puedan ser configurados y guardados en protocolos según preferencias del usuario
APLICACIONES CLINICAS | Módulo para aplicaciones cardiológicas (PCI):
* Adquisición rotacional (spin rotacional) con velocidad de rotación máxima de al menos 40° /s
* Visualización mejorada del Stent
* Software que permita sobreimponer imagen del stent realzado a una imagen del vaso inyectado, para verificación de su correcto posicionamiento dentro del vaso
* Paquete de análisis cuantitativo: capacidad de realizar medición y análisis de estenosis y cálculos de ventrículo Izquierdo
Módulo de asistencia para procedimientos estructurales cardíacos:
* Protocolos para segmentación de aorta y visualización de la válvula aórtica desde diferentes vistas para llevar a cabo mediciones rápidas y sencillas
* Protocolos para análisis de tortuosidad de los vasos en tiempo real, que permita planeamiento rápido de rutas de acceso para cada aproximación (femoral / apical / subclavia)
* Comunicación con imágenes, que permita superposición automática de la aorta, las calcificaciones, la línea de planificación de la válvula y cualquier punto de procedimiento colocado durante la planificación
Generación de imágenes 3D de estructuras corporales internas y dispositivos intervencionistas
Sustracción de imágenes 3D
Módulo de análisis cualitativo del flujo arterial (cerebro y demás regiones anatómicas)
Adquisición dinámica con sustracción digital en tiempo real para seguimiento de bolo de inyección.
ACCESORIOS | ACCESORIOS PARA EQUIPO RX / MESA
Apoya brazos punción radial (x1 unidad)
Chalecos plomados (protección doble de 0,5mm. de espesor). Cantidad 5unidades.
Protector de tiroides. Cantidad 5 unidades.
Lentes plomados. Cantidad 5 unidades.
Colchoneta (x1 unidad)
PROTECCION RADIOLÓGICA | Protección plomada sujeta al techo mediante brazo articulado independiente del angiógrafo, de tamaño no menor a 40 x 50 cm, espesor equivalente no menor a 0,5 mm de plomo (xl)
Protección radiológica para fijación en mesa de tamaño mínimo 90 cm x 60 cm, con parte superior, de doble pivot (x1 unidad)
ACCESORIOS INSTALACION | Tablero alimentación, con sistema de seguridad de control de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del equipo
Sistema de refrigeración para tubo
PERIFÉRICOS | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
Display de 15" como mínimo
Pani
3 Canales o mas de Presiones Invasivas como mínimo
ECG con 10 o mas latiguillos
SPO2
Módulo de Gasto Cardíaco
INYECTORA DE MEDIOS DE CONTRASTE COMPATIBLE CON EL ANGIOGRAFO
UPS ONLINE DE 120KVA PARA TODO EL SISTEMA
OBSERVACIONES GENERALES | CAPACITACION
Capacitación clínica al personal operativo del equipo (personal médico/ tecnólogos / enfermeros). Debe estar a cargo de un especialista calificado en aplicaciones y certificado por fábrica
* Al entregarse el equipo: al menos de 30 horas a dictarse en 4 días consecutivos
GARANTIA | Garantía de 2 años a partir de la recepción definitiva de los equipos, incluyendo partes (Tubo de Rayos x y Detector, según necesidad) y mano de obra
Visitas de mantenimiento preventivo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante durante el período de garantía
Sistema de auto diagnóstico que indique falla mediante texto o código de error y que permita diagnostico remoto (por banda ancha) - Conexión a Internet (IP fija) será provista por el cliente
OTROS REQUISITOS | El equipo debe ser nuevo, sin uso
Debe incluirse certificación CE, FDA o equivalente según país de origen de los bienes
Debe incluirse un ejemplar del manual de operaciones y funcionamiento en español
CANTIDAD | 1 (UNO)