## Hoja1
VIDEO BRONCOSCOPIA
DATOS GENERALES
Descripción: VIDEO BRONCOSCOPIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | Videobroncoscopio Adulto / Pediatrico, aspiración pre montada, con las siguientes características técnicas mínimas. Cantidad: 01
1.1 | Canal de trabajo de 2,3 a 2,5 mm
1.2 | Dirección visual 0°
1.3 | Ángulo de abertura: 100° a 120°
1.4 | Acordamiento; arriba 180° o más, abajo 100° o más
1.5 | Longitud útil: 60 a 65mm
1.6 | Diámetro exterior 5.5 a 6.0mm
1.7 | Profundidad de campo: 4mm o menor a 50mm o mayor
1.8 | Fuente de luz LED integrada al mango con al menos 2 salidas de luz que permita excelente calidad de imagen, reproducción natural de los colores y una iluminación homogenea
1.9 | Al menos 2 botones configurables de cabezal que permitan un control fácil
1.10 | Palanca de deflexión capaz de ser manejada con el pulgar
1.11 | Filtros digitales u ópticos que permitan: iluminación homogénea, estructuras claras para diferenciar los tejidos, desplazamiento del espectro cromático que permita identificar determinadas áreas de imagen.
1.12 | Accesorios:
1.12.1 | Maletín de transporte: una unidad
1.12.2 | Válvula de aspiración, al menos 20 unidades
1.12.3 | Válvula de labios, para canal de trabajo, al menos 20 unidades
1.12.4 | Verificador de estanqueidad, una unidad
1.12.5 | Tapón de presión, una unidad
1.12.6 | Cepillo de limpieza, dos extremos útiles, longitud no menor a 100cm, al menos 50 unidades
1.12.7 | Adaptador de irrigación, dos unidades
1.12.8 | Pinza de Biopsia con mandíbulas tipo cocodrilo, longitud no menor a 100cm, estéril. Al menos 50 unidades. Descartable
1.12.9 | Pinza de extracción de cuerpo Extraño, mandíbulas tipo cocodrilo con diente de rata. Longitud no menor a 100cm. Estéril. Al menos 50 unidades. Descartable
1.12.10 | Recipiente de plástico para esterilización, resguardo y transporte, método gas y/o autoclave
2 | Sistema de Cámara con monitor FULL HD, fuente de luz LED y sistema de captura de imágenes y video, compacto, portatil, con las siguientes características mínimas. Cantidad: 01
2.1 | Fuente de luz fría LED, integrada
2.1.1 | Lámpara LED, videa útil de al menos 25.000hs
2.1.2 | Temperatura de color 5.000K o mejor
2.2 | Unidad de control de la cámara
2.2.1 | Regulación automática de la luz
2.2.2 | Compensación automática de blancos
2.2.3 | Al menos 2 entradas de cámara para video endoscopios y cabezales de cámara
2.2.4 | Memoria interna de al menos 50GB
2.2.5 | Función de congelamiento de imágenes, para la documentación médica de los resultados
2.2.6 | Posibilidad de introducir datos de pacientes y posteriormente editarlos
2.2.7 | La unidad de control debe ser compatible con el Videomedlatinoscopio solicitado
2.2.8 | Sistema de procesamiento digital integrado, para captura de imagen y grabación de videos
2.3 | Monitor grado médico, integrado FULL HD
2.3.1 | De 18" o mayor
2.3.2 | Resolución 1920 x 1080p o mejor
2.3.3 | Contraste 1200:1
2.4 | Cabezal de cámara mono chip HD
2.4.1 | Con escáner progresivo
2.4.2 | Distancia focal f=19
2.4.3 | Al menos 2 botones de cabezal configurables
2.4.4 | Formato de imagen 4:3 o mejor
2.5 | Otros características técnicas
2.5.1 | Unidad de memoria
2.5.2 | Interna de al menos 50GB
2.5.3 | Interface USB
2.5.4 | Formato de imagen: JPEG
2.5.5 | Formato de video: MPEG-4
2.5.6 | Posibilidad de conectar un monitor externo, posibilidad de conectar a la red del hospital
2.5.7 | Peso total del equipo: no mayor a 10Kg
2.5.8 | Salida DVI o HDMI
2.6 | Unidad Móvil o carro de transporte
2.6.1 | Montada sobre 4 o más ruedas antiestáticas, bloqueables
2.6.2 | Con enrrolla cables y asa de transporte
2.6.3 | Sistema para montaje de cámara médica
2.6.4 | Bandeja para teclado
2.6.5 | Cajón para resguardo de accesorios
2.6.6 | Porta cámara y porta videoendoscopios
2.6.7 | Debe ser de la misma marca del sistema de cámara
2.7 | Accesorios:
2.7.1 | Teclado
2.7.2 | Memoria USB de al menos 32GB
2.7.3 | Monitor externo de uso comercial de al menos 32", 1920x1080p como mínimo, con brazo de soporte o sistema de montaje
2.10 | Puesta en funcionamiento
2.11 | Capacitación en uso y cuidados para los prefesionales encargados del uso
2.12 | Garantía técnica: 12 meses