## Hoja1
SET DE INSTRUMENTALES PARA VATS Y MEDIASTINOSCOPIA
DATOS GENERALES
Descripción:
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | Óptica de visión frontal 0°, ¦0 mm, 31 cm de longitud, esterilizable en autoclave con conductor de luz de fibra óptica incorporado. Cantidad 01
1.2 | Optica de visión frontal 30°, 10 mm, 31 cm de longitud, esterilizable en autoclave con conductor de luz de fibra optica incorporado. Cantidad 01
1.3 | Canastilla para esterilización, transporte y resguardo de las opticas solicitadas. Cantidad 02
1.4 | Trocar de 6mm, punta piramidal, 10 cm longitud útil, debe incluir: camisa de trocar, punzón de trocar, unta para válvula (paquete de al menos 10 juntas). Cantidad 02
1.5 | Trocar de 11mm, punta piramidal, 10 cm longitud útil, debe incluir: camisa de trocar, punzón de trocar, unta para válvula (paquete de al menos 10 juntas). Cantidad 02
1.6 | Trocar de 6mm, punta rina, 8,5 cm longitud útil, debe incluir: camisa trocar flexible, punzon de trocar, vaina de plastico. Cantidad 02
1.7 | Trocar de 11mm, punta rina, 8,5 cm longitud útil, debe incluir: camisa trocar flexible, punzon de trocar, vaina de plastico. Cantidad 02
1.8 | Pinza parenquimal, atraumatica, mandibulasde doble curvatura, desmontable, sin conexión para coagulación, longitud 28 cm. Se compone de: mango metálico con boque quirúrgico, 4 posiciones de retención y vaina exterior con inserto de trabajo. Cantidad 01
1.9 | Pinza para infiltrado pulmonar redondo, atraumaticas, mandibulas curvadas, fenestradas, sin conexión para coagulación, longitud 28 cm. Se compone de: Mango metalico con bloque quirúrgico, 4 posiciones de retención y vaina exterior con inserto de trabajo. Cantidad 01
1.10 | Tubo de irrigación y aspiración, con aberturas laterales, 5 mm, longitud 30 cm, con mango con llave de dos vias. Cantidad 01
1.11 | Pulverizador optico. Debe incluir: vaina para pulverizador, tubo de goma, pera de goma y recipiente de repuesto. Cantidad 02
1.12 | Pinza de agarre y disección tipo MARYLAN, 5mm, 36 de longitud, desmontable, giratoria. Se compone de mango sin cremallera tipo axial, camisa externa, insert de trabajo. Cantidad 01
1.13 | Pinza de agarre y disección fenestrada, 5mm, 36 cm de longitud, desmontable, giratoria. Se compone de mango sin cremallera tipo axial, camisa externa, insert de trabajo. Cantidad 02
1.14 | Pinza de agarre y disercción DEBAKEY, mandibulas finas y curvadas, atraumaticas, 5mm, 36 cm longitud, desmontable, giratoria. Se compone de: mango sin cremallera, camisa externa, insert de trabajo. Cantidad 01
1.15 | Pinza de agarre y disección robustas, 5mm, 36 cm de longitud, desmontable , giratoria. Se compone de mango sin cremallera, camisa externa, insert de trabajo. Cantidad 01
Tubo de aspiración y coagulación aislado, con conexión para coagulación unipolar, mango acodado 5mm, longitud 20 cm. Cantidad 01
1.16 | Bandeja de plástic, perforada, capaz de contener todos los instrumentos solicitados. Cantidad 01
1.17 | Pinza para biopsia, mandibulas ovaladas, vaina de 5mm, longitud 21 cm. Desmontable, se compone de Mango sin cremallera, camisa externa e insert de trabajo. Cantidad 01
1.18 | Pinza para biopsia, mandibulas en forma de cuchara, mandibulas de 5mm, vaina de 5mm, longitud 21 cm. Desmontable, se compone de: Mango sin cremallera, camisa externa e insert de trabajo. Cantidad 01
1.19 | Pinza para disección y porta tundras de MAASEN, fenestradas, vaina de 5mm, longitud 21 cm. Desmontable, se compone de: Mango sin cremallera, camisa externa e insert de trabajo. Cantidad 01
1.20 | Trocar de 13,5mm, punta piramidal, 10cm longitud útil, debe incluir: camisa de trocar, punzón de trocar, junta para válvula (pauqete de al menos 10 juntas). Cantidad 01
1.21 | Garantía técnica: 12 meses
1.22 | Capacitación en uso, cuidados, limpieza, desinfección y esterilización para profesionales encargados.