## PRUEBA MODELO
EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
| Descripción: EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C |  | Descripción: EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
| Cantidad: 1 |  | Cantidad: 1
| Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas. |  | Normas de calidad especificas:
| Norma de calidad General: ISO 13485 |  | Norma de calidad General:
| Imagen de referencia |  | Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE SI / NO | OBSERVACIONES
Sistema de TV para procedimientos generales con rotación de 180° o mayor, y ajuste de altura, para imágenes durante cirugias especiales de como mínimo en ortopedia, gastroenterologia, angiografía periferica, vascular, urología, cardiologia, columna, neurocirugía y manejo del dolor.
Certificado original del fabricante en donde conste que la antigüedad del modelo ofertado y el software instalado no tiene más de 2 (dos) años.
Tubo e intensificador montados en estructura tipo Arco en C
Conjunto montado sobre carro de transporte con ruedas direccionables con frenos manuales o superior tecnología.
Movimiento motorizado del arco con bloqueo magnético y control mediante actuadores.
Movimiento vertical motorizado de 43 cm o más.
Movimiento orbital de -45° a más 120º como mínimo.
Rotación de al menos +/- 180º.
Movimiento longitudinal de 22 cm o más.
Distancia desde la fuente de rayos X al intensificador de imagen de 100 cm o más.
Profundidad: de 65 cm o más.
Detector a-Si con pantalla de conversión Csi, y conversión A/D de 16 bits o mejor
Detector Plano con Intensificador de imagen de 30x30 cm o más.
Sistema de reducción de dosis en tres nivels, bajo, medio y alto.
Panel de control táctil HMI de 13" o mayor montado sobre el carro con interruptor de emergencia.
Una pantalla monitor LCD de alta resolución de por lo menos 32" con carro.
Cámara CCD
Retención de la última imagen fluoroscópica.
Inversión de Imagen.
Rotación de la imagen en sentido horario y antihorario.
Zoom y mediciones.
Posibilidad de guardar en memoria 150.000 imágenes
Procesamiento de imagen en tiempo real, con reducción de ruido y compensación automática de metal
Presentación simultánea de la imagen fluoroscópica actual y una imagen de referencia en el mismo monitor.
Cálculo y la visualización de la dosis en tiempo real que permita controlar la dosis administrada al paciente
Dispositivo de grabación en DVD incorporado al equipo, con USB para migración de datos y comunicación LAN.
Velocidad de adquisición 30 f/s
Conectividad: DICOM 3.0 habilitado.
Generador de alta frecuencia.
Posibilidad de realización de fluoroscopia pulsada, modo cine de hasta 150.000 cuadros por lazo) y DSA.
Capacidad de 1 TB de almacenamiento.
Capacidad de almacenamiento de como mínimo 150.000 imágenes en formato 1.5K x 1.5K o mejor.
Rango de KV de 40 o menos a 120 kV o más.
Potencia mínima nominal del generador 15 kW o mejor
Ánodo fijo o giratorio
Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 360 KHU ó mayor.
Dos focos entre 0,3 y 0,6 mm.
Colimador iris motorizado.
UPS incorporado al equipo.
Configuración y gestión remotas para nuevas actualizaciones de software.
220 V AC ± 10% / 50 Hz, con enchufe tipo schuko.
Catálogos: Originales impresos en fábrica, en idioma español, portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
La empresa deberá trasladar e instalar los equipos dejando en funcionamiento
Manual del Usuario en español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción por traductor público
Manual Técnico en español, portugués o Ingles.
La empresa proveedora deberá realizar capacitación técnica de al menos 24 horas al personal técnico de la Sección de Electromedicina Hospital.
La empresa deberá realizar capacitación de uso y cuidados del equipo de al menos 10 (diez) horas al personal Médico y de Enfermería en el Hospital Central, siendo los mismos designados por el jefe de Servicio.
El oferente deberá proveer catálogos en idioma español, portugués o inglés; donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
Direcciones Web y correo electrónico, nombre del contacto del representante del fabricante, donde se pueda obtener información del producto ofertado."
Manual de operación y servicio técnico en español, en caso de presentarse en otro idioma, debe acompañar al original uno traducido al español
Garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 05 años después de la adquisición del equipo
Mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de la garantía, incluyendo todos los materiales e insumos necesarios.
Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos de la correspondientes con provisión de los accesorios y materiales necesarios.
Capacitación de uso a técnicos de por lo menos 40 horas.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.