## Hoja1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MAQUINA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA
Nro | Máquina de circulación extracorpórea |  | Máquina de circulación extracorpórea
1 | DATOS GENERALES
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Normas de Calidad: Debe contar con FDA, CE, ISO, por lo menos dos de ellas. |  | Normas de Calidad:
| Procedencia: |  | Procedencia:
2 | Máquina de circulación extracorpórea, modular, diseñado para soporte cardiopulmonar y cardiovascular | CUMPLE SI / NO | OBSERVACIONES
Carro de transporte, en acero antióxido con sistema de apoyo y operación del sistema, con ruedas
Panel de control tipo consolas, bombas centrifugas y rodillo, módulos de medición: Mezclador de gases
Unidad de calefacción y refrigeración de tres canales operativos independentes, libre de uso de hielo
Unidad de monitorización sanguinea
Unidad de mezcla de gases, aire comprimido/oxigeno graduado en mi y L
3 | Descripción general del sistema
Debe permitir la regulación, el control y monitorización de la circulación extracorpórea durante la derivación cardiopulmonar, Con monitoreo de volumen y presion de cardioplejia;
Control de la temperatura de la sangre, de entrada y salida del oxigenador. Panel de control para monitorizar todas las funciones del sistema con capacidad de ser montado en diferentes posiciones.
Panel de control tipo consola con membrana táctil o touchscreen y/o manual;
Con Sistema de seguridad para alarmar e interrumpir la bomba de la sangre o cardioplegia, si se detectan burbujas en la linea o bajo nivel de sangre.
Monitor de temperatura como minimo 4 canales, cronometros como minimo 3 canales parametros configurados por el usuario.
Panel de monitoreo de Hemoglobina, Hematocrito, Saturación de oxigeno, o mejor
4 | Carro de transporte y apoyo
Carro para el transporte, soporte y fijación de los equipos y accesorios que componen el sistema
Con sistema de control integrado, capaz de gerenciar todas as funciones del equipo
Construido en acero inoxidable para una rápida y fácil limpieza
Con 4 ruedas, dos de ellas con frenos o mejor
Dos soportes para infusión con altura ajustable
Sistema de respaldo con bateria interna recargable con autonomia minima de 60 min en caso de falta de energia electrica; Con una (01) Lampara con luz tipo LED con brazo articuladoo, para uso contínuo;
Con bandeja para soporte y acondicionamento de equipos, acessórios y medicamentos.
Montaje, conexión y control simultánea de minimo cuatro (04) módulos de bombas peristálticas: tres (03) bombas peristálticas simples y una (01) bombas peristálticas dobles,
Dos (02) módulos para bomba centrifuga, una de ellas para Asistencia Circulatoria Prolongada, con carro en acero inoxidable, con ruedas, independiente
5 | Módulo de Presión
Módulo de presión para medición de 04 canales de presion o mejor
Rango de medición de 400 a +400 mmHg, o mejor
Exactitud de 1% del fondo de escala, o mejor
Alarma visual y Sonora, rangos ajustables
Rango de ajuste de cero de -400 a +400 mmHg, o mejor
Debe incluir todos los transductores, accesorios y cables interfase de presión necesarios para su utilización
Debe incluir todos los accesorios y soportes de montaje
6 | Módulo de temperatura
Módulo de temperatura de 04 canales de temperatura con sensores reutilizables
Rango de medición 0ºC a 50°C, o mejor
Alarma visual y sonora
Cinco (05) sensores de temperatura reutilizable para Oxigenador adulto
Cinco (05) sensores de temperatura reutilizable rectal adulto
Cinco (05) sensores de temperatura reutilizable esofágea adulto
Se deberán incluir todos los accesorios y soportes para el montaje.
7 | Consola y Bombas
Modulos de control, destinado al bombeo sanguineo: Tres (03) de 150mm y uno doble de 85mm, con ajuste de oclusión individuales, por sistema dinâmico y caída de nivel
Monitor digital de la velocidad en RPM y flujo sanguineo en LPM
Cuatro (04) módulos de bombas peristálticas, acoplables y intercambiables en la base: tres (03) deben ser bombas simples de 150mm y uno (01) debe ser bombas dobles, permitiendo su utilización como bomba arteriales, aspiradoras o cardioplegia, con cálculo automático y/o manual del flujo en función del diámetro del tubo utilizado.
Las bombas peristalticas, como mínimo, deben poseer: -Operación de flujo pulsatil, continua y retroceso de flujo (rotación horaria/antihoraria -Accionamento manual en caso de falla mecánica y o electrica: Parada automatica en caso de abertura de la tapa
Se deberán incluir todos los sensores y cables para el sensor de burbuja, reutilizables, ajustables a los calibres de tubos
Se deberán incluir todos los sensores y cables para el sensor de nivel de sangre. Si son descartables, por lo menos 200 unidades
Se deberán incluir todos los tubos, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema
8 | Módulo de bomba centrífuga
Dos (02) módulos de bomba centrifuga acoplable e intercambiable en la base, con sensor de flujo y de rotación
Sistema con retroalimentación con análisis de la rotación y flujo
Accionamiento con acoplamiento magnético, con brazo articulado
Manivela de emergencia (tipo manivela) para efectuar el bombeamiento de forma manual en caso de mal funcionaminento ante una falla mecánica y/o eléctrica
Sistema de batería interna recargable con autonomia mínima de 90 min., en caso de falla de la red eléctrica
Con flujimetro y sensor de burbujas, capaz de interrumpir el funcionamiento de la bomba en caso de detección de burbujas
Se debe incluir diez (10) unidades de bombas centrigufas
9 | Mezclador de gases (blender)
Dos (02) mezcladores mecánicos
Regulación del flujo y la concentración de los gases: Aire comprimido y Oxigeno
Debe poseer, como minimo dos columnas/escalas de medición flujo en LPM
Escala en centilitros, para utilización en pacientes de bajo peso
Escala en litros, para utilización en pacientes adultos
Se deberán incluir todos los tubos, conectores y mangueras de alta presión para su conexión de acuerdo a la instalación de gases centralizado del hospital
10 | Unidad de Calentamiento y Enfriamiento
Control independiente de la temperature, de tres (03) canales, para paciente, cardioplegia y manta térmica con circuitos separados de agua, para suministro de agua caliente y fría; libre de uso de hielo
Panel de control tipo consola con membrana táctil, con controles independientes para cada circuito
Control de la temperatura ajustable de 1 a 40°C, o mejor
Resolución de 0,1°C, o mejor
Precisión de la medición de ±0,3
Flujo de agua, modo lento y rapido
Sistema de enfriamiento basado en compresor para reducir el tiempo de enfriamiento
Conectores con acoples de rápidos del tipo Hansen para conexión rápida y segura a los intercambiadores de calor del oxigenador y cardioplegía
Sistema automático de desaeración que elimina el aire del proceso de calentamiento y permite un rápido cebado
Descontaminación del agua con descontaminantes y descalcificantes o mejor
Reservorio de agua de 20Litros o mejor
Vaciado del agua al tanque reservatoria, al termino de uso
Construido en acero inoxidable para una rápida y fácil limpieza y desinfección
Sistema montado sobre cuatro (04) ruedas con sistema de frenado
Se deberá incluir todos los tubos, conectores y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema
11 | Unidad de monitorización y análisis sanguíneo
Monitor sanguineo "en linea", para monitorización y análisis continua de los niveles sanguineos principales del paciente durante circulación extracorpórea
Con sondas arterial y venosa, posicionados en las lineas de tubulación arterial y venosa con capacidad de lectura de los siguientes parámetros: - Medición Arterial: Presión pacial de Oxigeno (pa0,) e Temperatura arterial (Ta), como mínimo -Medición Venosa: Saturación de Oxigeno (SvD,), Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Hct) y Temperatura venosa y arterial, como mínimo.
Todos los parámetros medidos y calculados deben poseer niveles altos y bajos de alarmas, configurables por el usuario
Todos los parámetros medidos y calculados deben poder ser exibidos en formatos de curvas en función del tiempo y en formato de tabular en funcion del tiempo.
Panel de control y monitorización de 10 pulgadas o major tactil y/o manual color:
Sistema de bateria interna recarregável com autonomia minima de 60 min., em caso de falta de energia eléctrica
Grabación de los datos de la perfusión, para análisis futuro, em memória interna o en un dispositivo USB
Debe incluir todos los conexiones, soportes de fijación al carro y accesorios para o funcionamento de sistema
Debe incluir cien (100) unidades de de conjuntos descartables como minimo
Si el equipo, si precisa de gases de calibración adicionales se deberá incluir la cantidad necesaria para 2 años de funcionamiento
12 | Unidad de vacio Asistido
Dispositivo para el control de la presion en la tecnica del drenaje venoso asistido. Proporcionando respuesta inmediata y control preciso.
Disponible de -20 a -90 mmHg con interruptor de seguridad a -90mmHg.
1. Admisión y conexiones Outtake 1/8 pulgada NPT
2. Vacuometros de 000-100mm Hg (000-200 mmHg)
3. Intervalo de controlador de vacío 20-90 mmHg
4. Presión 10% a 90 mm Hg con catéter 22F
5. Materiales Policarbonato, aluminio anodiozado resistente, acero inoxidable y goma
6. Modos/Posición Abierta: el control regulado entre 20 y 90 mm Hg Cerrada: Abierto a la atmósfera
13 | Dispositivo de recuperdor de celulas
Dispositivo de recuperacion de celulas. Múltiples sensores e indicadores para mejorar la seguridad del paciente Hematocrito RBC constantemente alto y calidad de lavado con protocolo Popt Excelente eliminación de heparina y proteinas
Alta tasa de recuperación de glóbulos rojos.
Bomba de vacio silenciosa y potente
Con 200 descartables
14 | Lampara LED
Lampara LED de luz blanca y fría
Potencia de hasta 10W, con baja emisión de calor
Tres niveles de intensidad, como minimo
Con brazo flexible de 40cm de longuitud o mayor
Fijación en cualquier lugar de la máquina de circulación extracorpórea
Conexion de alimentación directamente a la máquina de circulación extracorpórea
15 | Garantía
Garantía de 2 años como mínimo, incluyendo el manteniminento preventivo y correctivo con servicio técnico ante cualquier falla deberá incluir los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en el hospital.
15 | Otros Requerimientos
Carta de autorización del fabricante a la empresa representante/distribuidora del equipo biomédico ofertado.
Autorización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) de apertura y funcionamiento como fabricante/importador/distribuidor/o representante.
Registro Sanitario del equipo biomédico expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Manuales Tecnicos y de uso en español
Capacitación a usuarios por un periodo de al menos 72hs.