## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS.
Item N° 5 -Incubadora de Transporte |  | Item N° 5 -Incubadora de Transporte
| Datos proveídos por el oferente: |  | Datos proveídos por el oferente:
| MARCA: |  | MARCA:
| MODELO: |  | MODELO:
| PROCEDENCIA: |  | PROCEDENCIA:
| AÑO DE FABRICACION: |  | AÑO DE FABRICACION:
| DIRECCION WEB DEL FABRICANTE: |  | DIRECCION WEB DEL FABRICANTE:
| NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICAS: FDA, CE, ISO O Mersocur al menos una |  | NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICAS: FDA, CE, ISO O Mersocur al menos una
1 | Características Técnicas | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES
1.1 | Con control microprocesado para control de temperatura del aire, humidificación relativa y concentración de oxígeno de cúpula.
1.2 | Sistema de humidificación relativa y concentración de oxígeno en cúpula.
1.3 | Indicador digital de la temperatura de aire
1.4 | Resolución: 0,1 °C
1.5 | Precisión: +/- 0,3 °C
1.6 | Rango de lectura de medición: 20 a 45,5 °C o mejor rango
1.7 | Indicador digital de la temperatura de control: Resolución: 0,1 °C Rango de control: 30 a 39°C
1.8 | Indicador digital de la temperatura de piel
1.9 | Resolución: 0,1 °C
1.10 | Precisión: +/- 0,3 °C
1.11 | Rango de lectura de medición: 25 a 45,5 °C o mejor rango
1.12 | Indicador digital de la temperatura de control: Resolución: 0,1 °C Rango de control: 34 a 38°C
1.13 | Indicador de potencia del calefactor. Rango: 0-100% en 4 pasos
1.14 | Panel frontal a prueba de salpicaduras con protección del tipo IPX4 o mejor
1.15 | Completo sistema de alarmas acústicas y visuales
1.16 | Alarma de temperatura de aire
1.17 | Alarma > 39°C
1.18 | Alarma de falla de sensor
1.19 | Alarma de falla circuirtal
1.20 | Alarma de falla de energía eléctrica
1.21 | Alarma de falla de circulación de aire
1.22 | Alarma de baja batería
1.23 | Alarma de polaridad invertida
1.24 | Reset de alarma para silenciamiento por 10 minutos de alarmas acústicas
2 | OTROS REQUERIMIENTOS
2.1 | Resucitador de Flujo Continuo integrado al panel de gases, con controles PIP y PEEP en la columna principal del equipo. 5 (cinco) modulos por la totalidad de equipos
2.2 | 1 Flujómetro de O2 y 1 Flujómetro de aire, por cada módulo resucitador
2.3 | 1 Conjunto de 3 tamaños de Máscaras con pieza T, pulmón de prueba y tubo de 1,5m. Por cada módulo resucitador
2.4 | 1 Manguera O2 y 1 Manguera para aire. Por cada módulo resucitador
2.5 | Capota de acrílico de doble pared con puertas en los 4 costados, para acceso frontal, trasera y laterales, con tres portillos con puño elástico, 2 pasacanulas y luz auxiliar como mínimo.
2.6 | Display que presenta: temperatura de aire y piel, Modo de Operación y Tipo de alimentación, la potencia del calentador y el sistema de alarmas.
2.7 | Puerta lateral con cama deslizante de mínimo 20cm, para mejor atención del paciente. Con traba de seguridad para que no se deslice totalmente
2.8 | Cuna de acrílico con conclón de 30x60cm como mínimo
2.9 | Paragolpe periférico con cuatro asas para transporte como mínimo
2.10 | Batería con autonomía de 90 minutos o mejor
2.11 | Carro de transporte ajustable en altura y plegable, con 4 ruedas giratorias con frenos de 6" como mínimo, con soporte de trabajo de mínimo 6,5kg.
2.12 | Altura con carro parado de 120cm y altura con carro plegado de 90cm. Para ambas medidas tolerancia de +/- 3cm.
2.13 | Indicación de tensión y nivel de carga de la batería
2.14 | Peso total del equipo no mayor a 90kg, incluido accesorios
2.15 | Ruido de funcionamiento menor a 60dBa.
2.16 | Clase de aislamiento del Tipo Clase 1
2.17 | Alimentación eléctrica entre 210 a 220 Volt.
2.18 | Alimentacion interna 12 V para conexión en ambulancias
3 | GARANTÍA
3.1 | Garantía de funcionamiento del equipo de dos años como mínimo.
PRECIO UNITARIO: