## 01 aspirador de secresiones
ASPIRADORES DE SECRESIONES PORTATIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: ASPIRADORES DE SECRESIONES PORTATIL
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 6
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Vacío máximo de 58 cm/Hg. Caudal de aspiración de 31 l/min. • Regulación mecánica del vacío. • Recipiente con capacidad máxima de 2000ml de vidrio con válvula anti-desborde. • Posee vacuómetro. • Diámetro del conector 9,5mm. • Modo continuo de funcionamiento.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Autorización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de apertura y funcionamiento como fabricante/importador/distribuidor/o representante.
Registro Sanitario del equipo biomédico expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.