## 23 esfingomanometro adulto
ESFINGOMANOMETRO ADULTO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: TENSIOMETRO ADULTO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 18
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Construcción acorde a normas internacionales
• Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura
• Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire
• Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro
• Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad
• Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo magnético, lavable hasta una temperatura de 60º C
• Estuche para guarda y transporte.
• Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta
• Partes metálicas cromadas
• Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg
• Brazalete con tubo o manguera adulto
• Garantía escrita de 01 año
• Accesorios: Manual de operación y servicio en español con certificado de calibración e inspección técnica
• Se presenta folletos o catálogos descriptivos de todo lo solicitado
* debera incluir estetoscopio basico
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
4 | Documentación
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.