## 04 cama manual para paciente
Cama manual articulada para paciente
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Cama manual articulada para paciente
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 120
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Se fabrican con una estructura de acero al carbono de alta calidad, se recubren con pintura electrostática. • Sector del paciente, dividido en cuatro (03) secciones: respaldo, asiento, rodilla • Cama de 3 secciones, que puede fabricarse en chapa de acero pintada o en polietileno de alta densidad soplado (desmontable para facilitar la limpieza).
Parámetros Técnicos
Tamaño Exterior (LxA) 2105x980x400-710 mm
Carga de Trabajo Segura: 200kg
Ajuste del Respaldo: de 0 a 75°(±10°)
Ajuste de Rodilla 0-40° (±10°)
Configuración Técnica
Manivelas 3 unidades
Ruedas de 12 + - 2cm cm cubiertas 4 unidad - Las ruedas deben ser giratorias y direccionales.
Barandilla Plegable1 juego ( ambos lados)
Cabecera y Piecero de ABS con Bloqueo Seguro
Porta Suero 1 juego
Sujeción de Porta Suero 4 unidad
Gancho de Drenaje 2 unidades
Soporte de Colchón 2 unidades
• Con trabas en las posiciones superior e inferior, para evitar caídas del paciente.
•Las barandillas laterales deben plegarse bajo o a la altura de la plataforma del colchón.
• Asas para el transporte de la cama, incorporados en la cabecera y en la piecera.
* protectores contra golpes, de formato circular, uno en cada esquina de la cama .
• Manuales: Un (01) del usuario o de operación. Todos los manuales deben ser originales del fabricante y no fotocopias o traducciones. Idioma español
Catálogos y manuales originales en idioma español, portugués o Ingles donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.
• Cabecera y pierneras removibles de la cama y con trabas para su fijación.
• Desinfección con sustancias comunes en los hospitales, a base de Cloro y Alcohol al 70% u otros tipos de desinfectantes
• Deberá contar con colchón pertinente acorde a las medidas, grosor: 12cm como minimo , tipo de material: 100% impermeable y removible de las especificaciones
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Autorización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de apertura y funcionamiento como fabricante/importador/distribuidor/o representante.
Registro Sanitario del equipo biomédico expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.