## 07 CARRO DE PARO
CARRO DE PARO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CARRO DE PARO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 04
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Estructura en polímero de alta densidad, con tablero de ABS y barandilla en acero inoxidable AISI 304.
Cinco (05) cajones como mínimo, de tres medidas diferentes, dos paneles de 80mm de altura como mínimo, dos paneles de 120mm de altura como mínimo y un panel grande de 240mm de altura como mínimo. Al menos 2 (dos) de ellas con separaciones plásticas.
• Soporte lateral para balón de oxígeno de 3 litros. Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión.
• Bandeja de trabajo deslizante y Compartimento para historial clínico.
• Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de al menos tres (03) metros y tres (03) tomas tipo Schuko como mínimo, con soporte para cable.
• Soporte y bandeja para colocación del desfibrilador Atril porta sueros con elevación graduable con seguro que impida quitar el atril totalmente.
• Sistema de cierre central con llave, que evite apertura de cajones y gaveta para transporte.
• Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 4” de diámetro como mínimo, dos (02) con freno de pie.
• Dimensiones mínimas: Altura 0,90m incluyendo ruedas, Ancho 0,75m, Profundidad 0,45m
Cesto porta basura lateral removible.
• Manija superior para transporte.
• Tabla para re animación y masaje cardiaco.
• Medidas de la tabla adecuada a las dimensiones del carro.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Autorización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de apertura y funcionamiento como fabricante/importador/distribuidor/o representante.
Registro Sanitario del equipo biomédico expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 3 años.
Certificado de cumplimiento satisfactorio de contratos público o privados.