## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
| VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE |  | VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE
| Datos proveídos por el oferente: |  | Datos proveídos por el oferente:
| MARCA: |  | MARCA:
| MODELO: |  | MODELO:
| PROCEDENCIA: |  | PROCEDENCIA:
| AÑO DE FABRICACION: |  | AÑO DE FABRICACION:
| DIRECCION WEB DEL FABRICANTE: |  | DIRECCION WEB DEL FABRICANTE:
1 | Datos Generales | Cumple / No cumple
1.1 | Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o al menos alguna de ellas.
2 | Parámetros
2.1 | Volumen Corriente (ml). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 3500 o mayor.
2.2 | Flujo Inspiratorio (L/min). Limite inferior 0. Limite superior 150 o mayor.
2.3 | Presión Inspiratoria (cm H2O). Limite inferior 1 o menor. Limite superior 80 o mayor.
2.4 | Frecuencia Respiratoria (rpm). Limite inferior 1 o menor. Limite superior 150 o mayor.
2.5 | Tiempo Inspiratorio (s). Limite inferior 0,1 o menor. Limite superior 10 o mayor.
2.6 | FiO2 (%). Limite inferior 21. Limite superior 100.
2.7 | Pausa (%) limite inferior 0. Limite superior 70 o mayor
2.8 | PEEP (cmH2O). Limite inferior 0. Limite superior 40 o mayor.
2.9 | Presión Soporte(cm H2O). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 60 o mayor.
2.10 | Sensibilidad de disparo por Presión (cmH2O) Limite inferior - 0.2 o menor. Limite superior - 20 o mayor.
2.11 | Sensibilidad de disparo POR FLUJO (L/min). Limite inferior 0,5 o menor. Limite superior 20 o mayor.
2.12 | Tiempo de apnea (s). Limite inferior 5 o menor. Limite superior 60 o mayor
2.13 | Relación I:E. 1:4 a 4:1
2.14 | HFOT hasta 60 l/min o mejor
2.15 | Tiempo de subida (s). Limite inferior 0. Limite superior 2 o mayor.
3 | Modos ventilatorios
3.1 | Ventilación controlada por volumen (VCV).
3.2 | Ventilación controlada por presión (VCP).
3.3 | Ventilacion por presion limitada (PLV).
3.4 | Ventilación Obligatoria Intermitente Sincronizada de Volumen Controlado con Presión de Soporte (V-SIMV + PS).
3.5 | Ventilación Obligatoria Intermitente Sincronizada de Presión Controlada con Presión de Soporte (P-SIMV + PS)
3.6 | Presión Positiva Continua en las Vías Aéreas en dos niveles con Presión de Soporte (DualPAP)
3.7 | Ventilación de Presión Continua con Presión de Soporte (CPAP/PSV)
3.8 | Terapia de oxígeno de alto flujo (HFOT)
3.9 | Ventilacion no invasiva (NIV)
4 | Parámetros Monitorizados mostrados en pantalla
4.1 | Presión Inspiratoria
4.2 | Presión Media en Vías Aéreas.
4.3 | Presión de Meseta, Plateau o Pausa.
4.4 | PEEP.
4.5 | Frecuencia Respiratoria.
4.6 | Volumen Minuto.
4.7 | Tiempo Inspiratorio y Espiratorio.
4.8 | Relación I:E.
4.9 | Volumen Corriente Inspirado.
4.10 | FiO2 (medido).
4.11 | Indicador de batería de respaldo en uso.
4.12 | Indicador de horas de uso en pantalla.
4.13 | Cálculo de Distensibilidad o Compliance.
4.14 | Cálculo de Resistencia.
5 | Despliegue de las siguientes curvas de Ventilación:
5.1 | - Volumen-Tiempo.
5.2 | - Flujo-Tiempo.
5.3 | - Presión-Tiempo.
5.4 | Despliegue de al menos un Lazos o Loops (Presión-Volumen y Flujo-Volumen).
5.5 | Forma de onda de flujo al menos las siguientes: Cuadrada, ascelerada, desacelerada y senoidal.
5.6 | Escalas automáticas para amplitudes y configurables para tiempo.
6 | Alarmas
6.1 | Audibles y Visuales.
6.2 | Presión pico alto o baja
6.3 | Apnea.
6.4 | Volumen Minuto Alto y Bajo.
6.5 | Volumen Corriente.
6.6 | Frecuencia Respiratoria Alta y Bajo.
6.7 | Desconexión del paciente.
6.8 | FiO2 Alta y Baja.
6.9 | Baja Presión del la red de oxigeno.
6.10 | Sin alimentación Eléctrica.
6.11 | Batería baja.
6.12 | Ventilador Inoperante o Falla de Ventilador.
6.13 | Peep Alto y Bajo
6.14 | Silencio temporal de Alarma.
7 | Suministro de gases
7.1 | Oxígeno: Suministro externo de alta presión 40 o menor a 87 o mayor (psi).
7.2 | Mangueras de alta presión codificadas para oxígeno (verde) con conexión tipo DISS.
7.3 | Mezclador electrónico de Aire-Oxigeno interno.
7.4 | Ventilador con turbina o compresor propio
8 | Generales
8.1 | Para pacientes adultos, pediátricos y neonatal
8.2 | Controlado por microprocesador.
8.3 | Analizador FiO2 interno.
8.4 | Ventilador con batería interna recargable con autonomía de al menos 6 (seis) horas
8.5 | Compensación de compliancia del circuito paciente.
8.6 | Compensación de fugas.
8.7 | Pantalla gráfica LCD a colores con pantalla sensible al tacto de 8" o mayor
8.8 | Todo el sistema en idioma español.
8.9 | Control mediante pantalla táctil y boton de selección.
8.10 | Posibilidad de bloqueo de la pantalla
8.11 | Perilla selectora para ajuste de valores de los parámetros de control.
8.12 | Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).
8.13 | Capacidad de memorizar último modo programado.
8.14 | Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo.
8.15 | Autotest o función de verificación de buen funcionamiento.
8.16 | Accesorios incluidos (por cada equipo)
8.17 | Celda o sensor de Oxígeno en caso de requerirse. (Se deberá incluir el reemplazo de la celda de O2 durante el tiempo que dure la garantía).
8.18 | Se deberán incluir todos los accesorios no contemplados en estas especificaciones técnicas que sean necesarios para el normal funcionamiento de los equipos.
8.19 | Brazo articulado para tubuladuras uno por cada equipo
9 | GARANTIA
9.1 | Garantía de funcionamiento del equipo de dos años como mínimo: service y provision de repuestos