## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
| MONITOR MULTIPARAMÉTRICO |  | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO
| Datos proveídos por el oferente: |  | Datos proveídos por el oferente:
| MARCA: |  | MARCA:
| MODELO: |  | MODELO:
| PROCEDENCIA: |  | PROCEDENCIA:
| AÑO DE FABRICACION: |  | AÑO DE FABRICACION:
| DIRECCION WEB DEL FABRICANTE: |  | DIRECCION WEB DEL FABRICANTE:
1 | Datos Generales | Cumple / No cumple
1.1 | Descripción: Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos para pacientes neonatal, pediatrico y adulto.
1.2 | Pantalla portatil LCD TFT a color de 10" o mas
1.3 | Idioma en Español
1.4 | Parámetros monitorizados: ECG, RESP, NIBP, SPO2, TEMPERATURA
1.5 | Alimentado por Corriente Alterna (AC) 110-240 Volt, 50/60 Hz y Corriente Continua (CC) con batería interna
1.6 | Capacidad de conectarse con Sistema Central de Monitoreo via WIFI
1.7 | Tecnologia fanless (sin ventilador) para evitar infeccion cruzada, reducir ruido y ahorrar energia
1.8 | Accesorios: Cable Sensor de Temperatura, Cable de ECG, Sensor de dedo de SPO2, Conector NIBP Brazal NIBP , para pacientes, neonatal, pediatrico y adulto (por cada equipo dos neonatal, dos pediatricos y dos adulto) y un manual de operación
1.9 | Software para paciente neonatal, pediatrico y adulto
1.10 | Bateria 6 horas de autonomia o mas
1.11 | Debe poseer proteccion contra caidas y resistencia al agua IPX1
1.12 | Peso del equipo 3,5 o menos
1.13 | Señal de ECG y la señal pletismografica para reducir la falsa alarma de la arritmia y precision de FC
1.14 | Deteccion de al menos 27 arritmias
1.15 | Soporte de fijacion para Ambulancia uno por cada equipo
2 | GARANTIA
2.1 | Garantía de funcionamiento del equipo de dos años como mínimo: service y provision de repuestos