## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
| BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA |  | BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA
| Datos proveídos por el oferente: |  | Datos proveídos por el oferente:
| MARCA: |  | MARCA:
| MODELO: |  | MODELO:
| PROCEDENCIA: |  | PROCEDENCIA:
| AÑO DE FABRICACION: |  | AÑO DE FABRICACION:
| DIRECCION WEB DEL FABRICANTE: |  | DIRECCION WEB DEL FABRICANTE:
1 | Datos Generales | Cumple / No cumple
1.2 | Bomba de Infusión Volumétrica
1.3 | Normas de calidad específicas: FDA y/o CE y/o al menos una de ellas.
1.4 | Norma de calidad general: ISO 13485
2 | Características físicas y del sistema
2.1 | Bomba de uno o más canales en sistema modular o integrado. Línea secundaria opcional
2.2 | Operación volumétrica
2.3 | Modo de funcionamiento contínuo.
2.4 | Rango de flujo: de 0.1 a 2000 ml/h, o mayor
2.5 | Rango o límite de volumen por infundir : 0.1 a 5000 ml como mínimo (incremento 0,01ml)
2.6 | Flujo MVA (kvo) de 0,1 ml/h o menor a 5 ml/h o mayor.
2.7 | Sistema de seguridad de aire en la línea
2.8 | Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluido ( soluciones , medicamentos, alimentación, etc )
2.9 | Protección contra libre flujo
2.10 | El equipo deberá poseer la capacidad de registrar eventos ocurridos durante la infusión.
2.11 | Peso no mayor a 2 kg incluida la bateria.
2.12 | Software y letreros del panel de control en español
2.13 | Precision en el rango de -5% o mayor hasta +5% o menor
2.14 | Número de canales: 1(uno) o más canales
2.15 | Pantalla de Cristal líquido
2.16 | Sujetador para porta sueros
2.17 | Soporte / porta suero uno por cada tres bombas
3 | ALARMAS E INDICADORES
3.1 | Detección de aire en la línea
3.2 | Detección de linea ocluida.
3.3 | Infusión completa
3.4 | Equipo desconectado
3.5 | Bateria baja
3.6 | Pausa
3.7 | Volumen total infundido
3.8 | Contenedor vacío
3.9 | Indicador visual estado de carga batería interna
3.10 | Sistema de mantenimiento de vía abierta
Alarma audible que permita :
3.11 | Control de volumen
3.12 | Silencio momentáneo
4 | Dispositivo de seguridad:
4.1 | Deberá presentar bloqueo automático de línea por apertura de puerta para evitar flujos accidentales en caso de que el equipo posee puerta
5 | Requerimientos eléctricos
5.1 | Fuente de alimentacion: AC 100 a 240 V, 50 a 60 Hz
5.2 | Bateria interna recargable
5.3 | Duración de la batería interna a carga máxima sin conexión electrica : como mínimo de 5 horas o más en funcionamiento a 25 ml/h
5.4 | Conmutación automática de fuente de alimentación
5.5 | Cargador de batería interna automático
5.6 | Cable de alimentación de 1,5 m de longitud mínima.
6 | Provision basica de consumibles
6.1 | Set de infusion 10 (diez) por cada equipo
7 | GARANTIA
7.1 | Garantía de funcionamiento del equipo de dos años como mínimo: service y provision de repuestos