## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
| BOMBA DE INFUSION A JERINGA |  | BOMBA DE INFUSION A JERINGA
| Datos proveídos por el oferente: |  | Datos proveídos por el oferente:
| MARCA: |  | MARCA:
| MODELO: |  | MODELO:
| PROCEDENCIA: |  | PROCEDENCIA:
| AÑO DE FABRICACION: |  | AÑO DE FABRICACION:
| DIRECCION WEB DEL FABRICANTE: |  | DIRECCION WEB DEL FABRICANTE:
1 | Datos Generales | Cumple / No cumple
1.1 | Bomba de Infusión a Jeringa
1.2 | Normas de calidad específicas: FDA y/o CE y/o al menos una de ellas.
1.3 | Norma de calidad general: ISO 13485
2 | Características físicas
2.1 | Compatible con tamaños de jeringa desde 1 ml o menor a 60 ml
2.2 | Pantalla LCD de 3,5" o mayor
2.3 | Peso 2Kg o menor
3 | Características del sistema
3.1 | Precisión del flujo (menor o igual al 2%)
3.2 | Rango de flujo de 0,01 ml/h a 99.9ml/h en incrementos de 0.01ml/h. Rango de flujo de 100 a 999,9 ml/h o mayor, con incrementos de 0,1 ml/h o menor.
3.3 | Selección de volumen 0,01ml a 99.9ml con incrementos de 0,01ml. 100ml a 999.9ml o mayor con incrementos de 0,1ml o menor.
3.4 | Selección de tiempo de 1 min a 99h 59min
3.5 | Calculo de velocidad automático de acuerdo al tiempo o dosis
3.6 | Administración de bolo: Volumen máximo de bolo de 25 ml o mayor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo.
3.7 | Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.1 a 5 ml/h o mejor.
3.8 | Presión de oclusión de 12 niveles o mayor
3.9 | Menú de tipo de drogas de 3000 tipos o mayor
3.10 | Ajuste de nivel de alarma audible
3.11 | Registro de eventos en la memoria 5000 o mas
4 | Alarmas
4.1 | Error de malfuncionamiento de circuito
4.2 | Sistema automático de captación del tamaño de la jeringa.
4.3 | Jeringa casi vacía y vacía
4.4 | Fin de infusión
4.5 | Sonido de alarma audible y visual
4.6 | Silenciado de alarma
4.7 | Detección de oclusión
4.8 | Jeringa sin asegurar o no activada
4.9 | Cable AC/DC desconectado
4.10 | Batería baja/ Batería agotada
4.11 | Presión alta
4.12 | Problemas técnicos
4.13 | Stand by
5 | Otras características
5.1 | Fuente de alimentacion: AC 100 a 240 V, 50 a 60 Hz
5.2 | Cable de alimentación de 1.5 m o más
5.3 | Batería interna recargable
5.4 | Duración de la batería: mínimamente 5 hs en funcionamiento
5.5 | Cargador de batería interno.
5.6 | Soporte / porta suero uno por cada tres bombas
6 | Provision basica de consumibles
6.1 | Set de infusion 10 (diez) por cada equipo
7 | GARANTIA
7.1 | Garantía de funcionamiento del equipo de dos años como mínimo: service y provision de repuestos