## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
| Incubadora de Transporte |  | Incubadora de Transporte
| Datos proveídos por el oferente: |  | Datos proveídos por el oferente:
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Direccion Web del Fabricante: |  | Direccion Web del Fabricante:
| Normas de calidad especificas:FDA, CE, ISO al menos una de ellas |  | Normas de calidad especificas:
| Descripción: Incubadora Cerrada de Transporte |  | Descripción: Incubadora Cerrada de Transporte
1 | Caracteristicas Técnicas | Cumple / No cumple
1.1 | Con control microprocesado para control de temperatura del aire, humidificación relativa y concentración de oxigeno en cúpula.
1.2 | Sistema de humidificación relativa y concentración de oxigeno en cúpula
1.3 | Indicador digital de la temperatura de aire
1.4 | Resolución: 0,1 °C
1.5 | Precisión: +/- 0,3 °C
1.6 | Rango de lectura de medición: 20 a 45,5°C o mejor rango
1.7 | Indicador digital de la temperatura de control: Resolución: 0,1 °C Rango de control: 30 a 39°C
1.8 | Indicador digital de la temperatura de piel
1.9 | Resolución: 0,1 °C
1.10 | Precisión: +/- 0,3 °C
1.11 | Rango de lectura de medición: 25 a 45,5°C o mejor rango
1.12 | Indicador digital de la temperatura de control: Resolución: 0,1 °C Rango de control: 34 a 38°C
1.13 | Indicador de potencia del calefactor Rango: 0 – 100% en 4 pasos
1.14 | Panel frontal a prueba de salpicaduras con protección del tipo IPX4 o mejor
2 | Completo sistema de alarmas acústicas y visuales:
2.1 | Alarma temperatura de aire
2.2 | Alarma >39ºC
2.3 | Alarma de falla de sensor
2.4 | Alarma de falla circuital
2.5 | Alarma de falla de energía eléctrica
2.6 | Alarma de falla de circulación de aire
2.7 | Alarma de baja batería
2.8 | Alarma de polaridad invertida
2.9 | Reset de alarma para silenciamiento por 10 minutos de alarmas acústicas
3 | OTROS REQUERIMIENTOS
3.1 | Resucitador de Flujo Continuo integrado al panel de gases, con controles PIP y PEEP en la columna principal del equipo. 5 (cinco) módulos por la totalidad de equipos
3.2 | 1 Flujómetro de O2 y 1 Flujómetro de aire, por cada módulo resucitador.
3.3 | 1 Conjunto de 3 tamaños de Máscaras, con pieza T, pulmón de prueba y tubo de 1,5m. Por cada módulo resucitador.
3.4 | 1 Manguera para O2 y 1 Manguera para aire. Por cada módulo resucitador}
3.5 | Capota de acrílico de doble pared, con puertas en los 4 costados, para acceso frontal, trasera y laterales, con tres portillos con puño elástico, 2 pasacánulas y luz auxiliar como mínimo.
3.6 | Display que presenta: temperatura de aire y piel, Modo de Operación y Tipo de alimentación, la potencia del calentador y el sistema de alarmas.
3.7 | Puerta lateral con cama deslizante de mínimo 20 cm. para mejor atención del paciente. Con traba de seguridad para que no se deslice totalmente.
3.8 | Cuna de acrílico con colchón de 30x60cm como mínimo.
3.9 | Paragolpe periférico con cuatro asas para transporte como minimo
3.10 | Batería con autonomia de 90 minutos o mejor
3.11 | Carro de transporte ajustable en altura y plegable, con 4 ruedas giratorias con frenos de 6" como minimo, con soporte de trabajo de mínimo 6,5kg.
3.12 | Altura con carro parado de 120cm y altura con carro plegado de 90cm. Para ambas medidas tolerencia de +/-3cm
3.13 | Indicacion de tensión y nivel de carga de la bateria
3.14 | Peso total del equipo no mayor a 90kg incluído accesorios
3.15 | Ruido de funcionamiento menor a 60dBa
3.16 | Clase de aislamiento del Tipo Clase I
3.17 | Alimentación electrica entre 210 a 220 Volt.
3.18 | Alimentación interna 12 V para conexión en ambulancias
4 | GARANTIA
4.1 | Garantía de funcionamiento del equipo de dos años como mínimo: service y provision de repuestos