## Hoja1
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
TOMÓGRAFO DE 128 CANALES HT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales | CUMPLE/ NO CUMPLE
1.1 | Descripción: Equipo biomédico diseñado para obtener imágenes radiográficas por capas y a distintas profundidades con fines de diagnóstico mediante reconstrucción por software.
2 | Datos proveídos por el oferente
2.1 | Marca:
2.2 | Modelo:
2.3 | Origen:
2.4 | Dirección Web del fabricante:
2.5 | Plazo de entrega del equipo:
3 | Normativas
3.1. | Normas de calidad específicas: FDA, CE, o JIS al menos alguna de ellas
4 | Gantry
4.1 | Geometría slip-ring óptico.
4.2 | Fila de detectores: 64 omás.
4.2 | El Sistema debe poder generar al menos 128 Cortes Adquiridos.
4.3 | Tiempo de rotación del gantry en 360 grados de 0,5 segundos o menor para exploraciones cardiacas
4.4 | Inclinación mínima del física o digital de -30° a +30°
4.5 | Diámetro del gantry 70 cm o más
5 | Tubo de Rayos X
5.1 | Capacidad térmica del ánodo 7 MHU o más
5.2 | Ánodo rotatorio.
5.3 | Foco fino: 0,9 mm x 0,9 mm o menor.
Foco grueso: 1,5 mm o menor x 1,5 mm o menor
5.4 | Tiempo máximo de exposición helicoidal 100 seg. o mayor.
5.5 | Refrigerado por aceite y/o aire.
6 | Generador de Rayos X
6.1 | Potencia real mínima de 55 kW o mayor.
6.2 | Rango de Kilovoltaje de 80 kV o menos a 130 kV o más
6.3 | Rango de Corriente de 30 mA o menos a 460 mA o más.
7 | Detector y Calidad de imagen
7.1 | FOV (Field Of View): 250mm, 500 mm. o mejor
7.2 | Resolución Espacial 18.3 lp/cm o mayor.
8 | Mesa del paciente
8.1 | Rango de desplazamiento vertical de 430 mm o menos a 900 mm o más
8.2 | Velocidad longitudinal: 1 mm/s o menor a 175 mm/s o mayor.
8.3 | Capacidad de carga máxima de 225 kg o más
8.4 | Alcance de barrido 1700 mm o más
9 | Consola del equipo
9.1 | Entorno de trabajo para el operador que sea flexible y fácil de usar. La consola del operador debe incluir todo el hardware necesario para poder utilizar el tomógrafo, gabinetes, una configuración doble de monitor, etc. El sistema debe proporcionar aplicaciones que ayuden a los médicos clínicos a mejorar el flujo de trabajo y la planificación, así como a publicar los análisis de procesamientos y las revisiones para ayudarlo a lograr rápidamente la vista deseada.
9.2 | Software vascular avanzado.
9.2 | Adquisición disparada por rastreo de bolo de contraste
9.3 | Algoritmo de reconstrucción itetariva para estudios de baja dosis.
10 | Estación de post-procesamiento
10.1 | Hardware
10.1.1 | 2 Monitores LCD de 19" o más
10.1.2 | Equipos con capacidad total de almacenamiento ≥ 2.0 TB
10.1.3 | Cumplimiento con DICOM 3.0
11 | Accesorios
11.1 | UPS para la consola proporcionado hasta 30 minutos de reserva
11.2 | UPS para todo el sistema con al menos 30 min de autonomia
11.3 | Soporte de cabeza para adultos, coronal e para el brazo
11.4 | 4 (cuatro)Chalecos plomados, 4 (cuatro) protectores tiroideos
11.5 | Cuñas para posicionamiento de pacientes
11.6 | Carro de paro, cardiodesfribilador con marcapasos, set de laringoscopio adulto y pediátrico, aspirador de secreciones portátil, oftalmoscopio portátil y otoscopio.
12 | Otros requerimientos
12.1 | Capacitación equivalente a 32 hs a usuarios asignados por la institución, en jornadas de 8hs diarias, de inmediato luego de la puesta en marcha del equipo.
12.2 | El oferente deberá realizar las adecuaciones de infraestructura necesarias para la instalación y correcto funcionamiento del equipo: Blindaje de la sala, Instalación eléctrica, Aire Acondicionado, pisos, paredes, pintura, techo, puertas, entre otros a relevar según visita técnica
12.3 | Garantía de 2 (DOS) años. Garantía contra desperfectos de fábrica, que deberá incluir Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos con Provisión de Repuestos a demanda según protocolos del fabricante, a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento, en cuyo caso deberán contar con la Autorización Específica de Servicio Técnico, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) o constancia de estar en trámite la renovación. La garantia debe incluir el cambio sin costo adicional del TUBO DE RAYOS - X en caso de dañarse durante el periodo de los 2 años.
12.4 | El año de fabricación del equipo no deberá ser superior a 1 (un) año