## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
ASPIRADORES DE SECRESIONES PORTATIL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO
1 | Datos Generales
| Descripción: ASPIRADORES DE SECRESIONES PORTATIL |  | Descripción: ASPIRADORES DE SECRESIONES PORTATIL
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
| Cantidad: 1 |  | Cantidad: 1
| Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas. |  | Normas de calidad especificas:
| Norma de calidad General: ISO 13485 |  | Norma de calidad General:
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |  | CUMPLE/ NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
2 | Características
Vacío máximo de 0 a 58 cm/Hg. Caudal de aspiración de 31 l/min.
Regulación mecánica del vacío. Con filtro bactericida.
Recipiente con capacidad máxima de 2000ml de vidrio con válvula anti-desborde, con escala de medida indeleble, esterilizable en autoclave. Posee vacuometro.
Requerimiento de energia 220 V.
Diámetro del conector cónico 9,5mm. Modo continuo de funcionamiento.
Inluye 1 frasco de vidrio de repuesto de 2000 ml, 5 cánulas de succión adulto esterilizables, 5 cánulas de succión pediatrico esterilizable.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.