## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
CARDIODESFIBRILADOR CON MARCAPASOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO
1 | Datos Generales
| Descripción: CARDIODESFIBRILADOR CON MARCAPASOS |  | Descripción: CARDIODESFIBRILADOR CON MARCAPASOS
| Marca: |  | Marca:
| Modelo: |  | Modelo:
| Origen: |  | Origen:
| Dirección web del fabricante: |  | Dirección web del fabricante:
| Cantidad: 1 |  | Cantidad: 1
| Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas. |  | Normas de calidad especificas:
| Norma de calidad General: ISO 13485 |  | Norma de calidad General:
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN |  | CUMPLE/ NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
2 | Características
• Forma de onda: bifásica exponencial truncada. Parámetros de forma de onda ajustados según la impedancia del paciente.
• Dimensiones con electrodos de desfibrilación: 29,6 cm (AN) x 27,9,0 cm (F) x 23 cm (AL) (11,6 pulg. x 10,9 pulg. x 9 pulg.)
• No más de 6,6 kg incluidos los electrodos de desfibrilación, el cable de los electrodos de desfibrilación, la batería y un rollo de papel entero. El peso adicional de las palas externas estándar y el soporte para palas no debe ser mayor a 1,3 kg.
• La batería adicional no debe pesar mas de 0,68 kg.
• Dimensiones: 165 mm diagonal (6,5 pulg.)
• Tipo: LCD TFT en color, Resolución: 640 x 480 píxeles (VGA) con 32 niveles de brillo por color
• Velocidad de barrido: 20 mm/s nominal (traza estacionaria, barra de borrado de barrido) para ECG y SpO2
• Tiempo de visualización de onda: 5,2 segundos (ECG)
• Modo monitor,
• Modo marcapasos,
• Modo DEA
• Modo manual.
• Hardware y software actualizables
• Batería de ión litio, con al menos 3 horas de monitorización con una batería incl. Maracapasos, seguido de 20 cargas/choques a máxima intensidad. Indicador de batería
• Indicaciones visuales y mensajes de voz claras y precisas
• Información orientativa en tiempo real
• Impresión de cada suceso
• Conectividad
• Energía de salida manual (seleccionada): 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 J;
• Energía máxima limitada a 50 J para desfibrilación interna
• Controles: Selector Energía Encendido/Apagado, Carga
- Manual de operación en español y servicio técnico en español o ingles.
• Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado nacional por lo menos 10 años despues de la adquisición del equipo.
• Garantía y Servicio Técnico de mantenimiento por 2 (dos) años como mínimo, incluyendo repuestos y/o accesorios necesarios (para mantenimiento preventivo)
• Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes.
• Control de selección de energía: selector de energía del panel frontal
• Control de carga: botón del panel frontal; botón de las palas externas
• Control de choque: botón del panel frontal;
• botones de las palas externas o internas con botón de choque
• Control sincronizado: botón SINC del panel frontal
• Indicadores: indicaciones de texto, alarmas sonoras, indicador sonoro de QRS, estado de la batería, “Listo para utilizar”, alimentación externa, modo Sinc
• Indicadores de carga: tono de carga en curso, tono de carga finalizada, botón de choque parpadeante e indicador de nivel de energía en pantalla
• Perfil de energía de DEA: 150 Joules nominal en un dispositivo decarga de 50 ohmios
• Indicaciones de texto y de voz: un amplio número de mensajes
• Controles de DEA: Encendido/Apagado, Choque
ACCESORIOS: 3 rollos de papel térmico. 1 Kit de paletas externas adulto. Un cable de ECG con 5 derivaciones. 3 potes de gel de electrodos.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.