## Especificaciones Técnicas
CARDIODESFIBRILADOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CARDIODESFIBRILADOR
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
• Forma de onda: bifásica exponencial truncada. Parámetros de forma de onda ajustados según la impedancia del paciente.
• Dimensiones con electrodos de desfibrilación: 29,6 cm (AN) x 27,9,0 cm (F) x 23 cm (AL) (11,6 pulg. x 10,9 pulg. x 9 pulg.)
• No más de 6,6 kg incluidos los electrodos de desfibrilación, el cable de los electrodos de desfibrilación, la batería y un rollo de papel entero. El peso adicional de las palas externas estándar y el soporte para palas no debe ser mayor a 1,3 kg.
• La batería adicional no debe pesar mas de 0,68 kg.
• Dimensiones: 165 mm diagonal (6,5 pulg.)
• Tipo: LCD TFT en color, Resolución: 640 x 480 píxeles (VGA) con 32 niveles de brillo por color
• Velocidad de barrido: 20 mm/s nominal (traza estacionaria, barra de borrado de barrido) para ECG y SpO2
• Tiempo de visualización de onda: 5,2 segundos (ECG)
• Modo monitor
• Modo DEA
• Modo manual.
• Hardware y software actualizables
• Batería de ión litio, con al menos 3 horas de monitorización con una batería incl. Maracapasos, seguido de 20 cargas/choques a máxima intensidad. Indicador de batería
• Indicaciones visuales y mensajes de voz claras y precisas
• Información orientativa en tiempo real
• Impresión de cada suceso
• Conectividad
• Energía de salida manual (seleccionada): 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 J;
• Energía máxima limitada a 50 J para desfibrilación interna
• Controles: Selector Energía Encendido/Apagado, Carga
- Manual de operación en español y servicio técnico en español o ingles.
• Garantizar la existencia de repuestos y accesorios en el mercado nacional por lo menos 5 años despues de la adquisición del equipo.
• Control de selección de energía: selector de energía del panel frontal
• Control de carga: botón del panel frontal; botón de las palas externas
• Control de choque: botón del panel frontal;
• botones de las palas externas o internas con botón de choque
• Control sincronizado: botón SINC del panel frontal
• Indicadores: indicaciones de texto, alarmas sonoras, indicador sonoro de QRS, estado de la batería, “Listo para utilizar”, alimentación externa, modo Sinc
• Indicadores de carga: tono de carga en curso, tono de carga finalizada, botón de choque parpadeante e indicador de nivel de energía en pantalla
• Perfil de energía de DEA: 150 Joules nominal en un dispositivo decarga de 50 ohmios
• Indicaciones de texto y de voz: un amplio número de mensajes
• Controles de DEA: Encendido/Apagado, Choque
ACCESORIOS: 3 rollos de papel térmico. 1 Kit de paletas externas adulto. Un cable de ECG con 5 derivaciones. 3 potes de gel de electrodos.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Instalación del equipo en la institución designada y capacitación de uso a técnicos correspondientes y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración)
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.