## Especificaciones Técnicas
CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA CITOSTATICOS TIPO II BII
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA CITOSTATICOS TIPO II BII - ONCOLOGIA
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: ISO, CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 9001
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
- Clase de bioseguridad: II
- Tipo: B2 (con flujo de aire laminar vertical y protección para el operador, la muestra y el entorno)
- Certificaciones: CE, ISO 13485, FDA (si aplica)
- Cumplimiento de normas: NSF/ANSI 49, EN 12469, UNE-EN 12469
. Dimensiones y Construcción*
-Dimension nominal 1.6 m a 1.8 m
-Dimensiones internas: 1190 mm x 570 mm x 600 mm (+/-)30 mm
- Dimensiones externas: 1389x 790 mm x 2130 mm (+/-) 30 mm
- Material de la zona de trabajo: Acero inoxidable 304
- Carcasa monolítica creada sin selladores ni remaches
- Material del cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
- Peso: Aproximadamente no mayor 375 KG
Sistema de Filtración y Flujo de Aire*
- Filtros HEPA: 2 unidades, 99,999% eficiencia a 0,3 μm
- Velocidad de entrada: 0,53 m/s ± 0,25 m/s
- Velocidad de flujo descendente: 0,33 m/s ± 0,25 m/s
- Sistema de control: Microprocesador con pantalla LCD
- Caudal de aire: ≥ 0,45 m³/s
Iluminación y Seguridad
- Iluminación: ≥1000 Lux (LED o fluorescente)
- Lámpara UV: 30W, 253,7 nm, temporizador UV
- Alarma visual y sonora: Reemplazo del filtro, ventana sobre altura, velocidad de flujo de aire anormal
- Sistema de bloqueo de la ventana frontal en caso de fallo
Otros*
- Pantalla LCD para monitoreo de parámetros
- Ventana frontal motorizada con vidrio templado anti-UV
- Ruido: <65 dB
- Alimentación: 220V, 50/60Hz, 500W
- Conectividad: RS-232 o USB para monitoreo remoto (opcional)
- Manual de usuario y mantenimiento
- Certificados de calibración y validación
Requisitos de Instalación*
- Superficie plana y nivelada
- Conexión eléctrica: 220V, 50/60Hz, 500W
- Espacio libre mínimo: 100 mm en todos los lados
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías/daños que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.