## Especificaciones Técnicas
LOCALIZADOR DE VENAS INFRARROJO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Localizador de venas infrarrojo
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General:
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Dispositivo médico localizador de venas se utiliza para identificar posibles zonas de acceso vascular en el tejido subcutaneo para venopunción. Utiliza luz laser infrarroja cercana para identificar hemoglobina.
Tecnología: usa luz infrarroja fria, longitud de onda 750- 980 nm, que es absorbida por sangre desoxigenada.
Tipo: modelo portatil. Distancia de trabajo de 28- 31 cm. funciona con todos los tonos de piel.
Profundidad de detección 0 a 10 mm. Alta precisión: detecta venas desde 1 mm y mayor.
Proyección en tiempo real, con modo de color ajustables (verde, blanco, rojo) y modos inversos. Brillo ajustable.
Bateria recargable de litio, con 3- 4 hs de autonomia.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.