## ANALISIS EETT
BAÑO MARIA PARA DESHIELO DE LECHE HUMANA CON GABINETE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Baño maria para deshielo de leche humana de 45 lts de agua, para pasteurizar 7 litros de leche humana
Marca: Indicar
Modelo:Indicar
Origen; Indicar
Dirección Web del fabricante:Indicar
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: ISO 13485:2016,ISO9001:2015
Norma de calidad General: ABNT NBR IEC-60601-1
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Controlador de temperatura digital, por microprocesador que garantiza una estabilidad de 0,5 °C dentro del rango de operación (40 °C),
Sensor de alta sensibilidad,
Bomba de recirculación para homogeneizar la temperatura del agua.
Resistencia revestida de acero inoxidable de alta potencia para el control del calentamiento
Estructura monobloque totalmente en acero inoxidable pulido unmune a corroción
Cuba aislada térmicamnet con cantos redondeados
Drenaje de agua con salida inferiror y descarga lateral
Agitador automático de frasco en acero inoxidable con pulsador de movimiento
Tapa en acero inoxidable
2 Gradillas removibles en acero inoxidable
Potencia 4100 watts,220 volts
Dimensões Externas: 900 mm (Con Gabinete) alt. X 670 mm. prof. X 615 mm. larg.
Cuenta con gabinete
Dimensões Cuba: 240 mm. alt. X 470 mm. prof. X 565 mm. larg.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

## Hoja1 (hidden)
ITEM | #REF! |  | #REF!
EMPRESA | MONTO | EMPRESA
ALBATROS | #REF! | ALBATROS
ARGON | #REF! | ARGON |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
BIOERIX | #REF! | BIOERIX |  | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF!
ASUCOM | #REF! | ASUCOM
BIOQUIM | #REF! | BIOQUIM |  |  | CANT OFERTAS: |  | 33
CATETERES Y AFINES | #REF! | CATETERES Y AFINES
CHACO | #REF! | CHACO |  |  | CANT ITEMS: |  | #REF!
DROGUEPAR | #REF! | DROGUEPAR
DYSA | #REF! | DYSA
EXIMPAR | #REF! | EXIMPAR
FALCON | #REF! | FALCON
CASA BOLLER | #REF! | CASA BOLLER
GAESA | #REF! | GAESA
GRISA | #REF! | GRISA
ALTEC | #REF! | ALTEC
CARETECH | #REF! | CARETECH
DENTAL GUARANÍ | #REF! | DENTAL GUARANÍ
EDISON | #REF! | EDISON
GT SCIENTIFIC | #REF! | GT SCIENTIFIC
CAOFA | #REF! | CAOFA
BIOX | #REF! | BIOX
GYC IMPORT | #REF! | GYC IMPORT
IMESE | #REF! | IMESE
INFOTEC | #REF! | INFOTEC
LCM | #REF! | LCM
MEDSUPAR | #REF! | MEDSUPAR
SALUMAX | #REF! | SALUMAX
SEMPRO | #REF! | SEMPRO
SIEGEN | #REF! | SIEGEN
SOLUMEDIC | #REF! | SOLUMEDIC
SUMI | #REF! | SUMI
VYV | #REF! | VYV
ANDRES H ARCE | #REF! | ANDRES H ARCE