## ANALISIS EETT
ENFRIADOR DE LECHE HUMANA CON GABINETE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 | Datos Generales
Descripción: Enfriador rápido de leche humana con agitación y gabinete de 40 lts de agua, para pasteurizar 7 litros de leche humana.
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas:
Norma de calidad General:
Imagen de referencia:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Controlador de temperatura digital, por microprocesador que garantiza una estabilidad de 0 °C
Compresor hermético con protección térmica
Bomba de recirculación para homogeneizar la temperatura del agua.
El equipo debe estar fabricado con materiales grado alimentario, no tóxicos, resistentes a la corrosión y de fácil limpieza
Estructura monobloque totalmente en acero inoxidable pulido unmune a corroción
Cuba aislada térmicamente con cantos redondeados
Drenaje de agua con salida inferior y descarga lateral
Agitador automático de frasco en acero inoxidable con pulsador de movimiento
Serpentina en cobre arenado
Potencia 200 watts,220 volts
Dimensiones Externas: 900 mm (Con Gabinete) alt. X 600 mm. prof. X 615 mm. ancho.
Cuenta con gabinete
Dimensiones Cuba: 220 mm. alt. X 470 mm. prof. X 565 mm. ancho.
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

## Hoja1 (hidden)
ITEM | #REF! |  | #REF!
EMPRESA | MONTO | EMPRESA
ALBATROS | #REF! | ALBATROS
ARGON | #REF! | ARGON |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
BIOERIX | #REF! | BIOERIX |  | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF! | PRECIO UNIT. | #REF!
ASUCOM | #REF! | ASUCOM
BIOQUIM | #REF! | BIOQUIM |  |  | CANT OFERTAS: |  | 33
CATETERES Y AFINES | #REF! | CATETERES Y AFINES
CHACO | #REF! | CHACO |  |  | CANT ITEMS: |  | #REF!
DROGUEPAR | #REF! | DROGUEPAR
DYSA | #REF! | DYSA
EXIMPAR | #REF! | EXIMPAR
FALCON | #REF! | FALCON
CASA BOLLER | #REF! | CASA BOLLER
GAESA | #REF! | GAESA
GRISA | #REF! | GRISA
ALTEC | #REF! | ALTEC
CARETECH | #REF! | CARETECH
DENTAL GUARANÍ | #REF! | DENTAL GUARANÍ
EDISON | #REF! | EDISON
GT SCIENTIFIC | #REF! | GT SCIENTIFIC
CAOFA | #REF! | CAOFA
BIOX | #REF! | BIOX
GYC IMPORT | #REF! | GYC IMPORT
IMESE | #REF! | IMESE
INFOTEC | #REF! | INFOTEC
LCM | #REF! | LCM
MEDSUPAR | #REF! | MEDSUPAR
SALUMAX | #REF! | SALUMAX
SEMPRO | #REF! | SEMPRO
SIEGEN | #REF! | SIEGEN
SOLUMEDIC | #REF! | SOLUMEDIC
SUMI | #REF! | SUMI
VYV | #REF! | VYV
ANDRES H ARCE | #REF! | ANDRES H ARCE