## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
CAMILLA HIDRAULICA BARIATRICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: Camilla hidráulica bariátrica/ neumática del paciente: camilla de traslado.
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normas de calidad especificas: ISO, CE, FDA, Mercosur, al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Camilla bariátrica permite el transporte de pacientes voluminosos en ambulancias y hospitales. Fabricada en aleación especial de acero inoxidable de al resistencia. Estructura reforzada para asegurar el transporte de carga de hasta 350 Kg.
Plataforma rígida en material termoplástico reforzado, fácil para limpiar y desinfectar. De dos secciones. Radiotransparente.
El ancho y el largo se adaptan para satisfacer las demandas de los pacientes bariátricos.
Equipada con barandillas laterales plegables neumaticamente
Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.
Ruedas grandes antiestáticas o conductivas de 20 cm de diametro.
Sistema de frenado y direccionamiento centralizado con quinta rueda para transporte (con tres posiciones: freno, dirección y libre), con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla.
Movimientos ajustables en forma hidráulica o neumática: Trendelembrug de 12° como mínimo.
Trendelemburg inverso de +/- 17 ° como mínimo.
Sección de espalda o Fowler que cubra el rango de 0° a 80°.
Ajustes de altura y posición: Con controles hidráulicos, este armazón de cama permite cambios fáciles de altura y posición que ayudan a minimizar las tensiones de los trabajadores de la salud
Debe contar con: colchoneta de 10cm de espesor como mínimo y dimensiones de acuerdo al modelo, cubierto de forro de material lavable e ignífugo.
Cinturones de sujeción para el paciente (al menos tres)
Capacidad de colocar porta sueros en las cuatro esquinas (incluir soporte telescópico o de altura variable).
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufriere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.