## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
MONITORES MULTIPARAMETRICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: Dispositivo biomédico diseñado para medir, registrar y desplegar signos vitales de pacientes ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATALES
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 2
Normativas Cumple Parámetros Folio
Normas de Calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente, apostillado o consularizado debidamente legalizado e indicar fabricante y/o marca y/o modelo ofertado
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente, apostillado o consularizado debidamente legalizado e indicar el fabricante y la marca de lo ofertado
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2 | Características | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Monitor modular
Pantalla de 15 pulgadas como mínimo y 5kg como mínimo o mejor.
Pantalla a colores mediante tecnología LCD/TFT de alta resolución
Manipuleo y control directamente por pantalla táctil
Conectividad a la red de monitoreo (conexión con cables y/o sin cables)
Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación
Despliegue de al menos 12 curvas fisiológicas simultáneamente como mínimo
Tendencias gráficas y numéricas de 72 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario y análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos, Deberá permitir análisis de curvas en alta resolución con valores numéricos y visualización adicional en ventana de tendencias en tiempo real
Capacidad de almacenamiento de al menos 100 eventos clínicos y con soporte para almacenamiento externo mediante tarjeta MicroSD.
Diseñado para pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Con accesorios para cada modalidad
Interfaz, menú y mensajes en español
Sistema para fijación a pared de cada monitor (con soporte incluido) más instalación
Función o perfil de cálculo hemodinámicos
Posibilidad de medición de Gasto Cardiaco continuo por software no invasivo
Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación
Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la unidad médica
Posibilidad de conexión a sistema de monitorización central a través de redes con cable o inalámbrica y la generación de informes PDF e impresión en impresora conectada (por cable o inalámbrica)” Con pantalla central de 65 pulgadas Full HDpor cada 8 equipos(instalacion y funcionamiento incluido con todo los elemtentos necesarios para su funcionamiento)
Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación tipo F Schuko de al menos 2 metros de longitud (no se aceptarán adaptadores). Con batería de al menos 4 horas de autonomía como mínimo”
Los monitores debe contar con espacio (rack o conexiones, de acuerdo a la tecnología del fabricante) para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software.
3 | Monitorización en pantalla
ECG
Despliegue simultáneo de al menos 3 curvas
Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones o más
Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
Detección de por lo menos 28 arritmias como mínimo
Despliegue numérico de frecuencia cardiaca
Protección contra descarga de desfibrilador
Función de detección de marcapasos
Unidad de protección de electrocauterización en modo corte se podra considerar que el equipo cuente con unidad de proteccion de electrocauterizacion con valores opcionales adaptables al sitio de instalacion opcional
Configuración de valores de ganancia de forma manual o automática. Para los valores manuales, con los siguientes valores como mínimo: 2,5 (x0,25) - 5 (x0,5) - 10(x1) - 20 (x2) - 40 (x4) mm/Mv
Relación de rechazo en modo común (CMRR) de al menos de 85 dB (diagnóstico), al menos de 100 dB (monitorización) y al menos de 100 dB (cirugía).
Impedancia de entrada de al menos 5 MΩ como mínimo
Potencial de compensación del electrodo (offset) de al menos ± 500 mV
Corriente de fuga hacia el paciente de 10 µA o menor
Ruido del sistema estándar de 20 µV pico a pico o menor
Filtro para alimentación de entrada para todos los modos en que sea utilizado el monitor (monitorización, cirugía o diagnóstico)
Indicador de separación del electrodo
Posibilidad de obtener diferentes velocidades de barrido, como mínimo: 6,25 , 12,5; 25: and 50mm/s como minimo
Ancho de banda para el modo monitor de 0,5 Hz o menor hasta 40 Hz o mayor
SPO2:
Curva de pletismografia
Despliegue numérico de saturación de oxigeno e índice de perfusión
Medición del Índice de Perfusión
Capacidad de detección a baja perfusión y movimiento del paciente
Rango de medición de saturación de oxígeno: 1 a 100%. SpO2 entre 70% y 100% con exactitud de +/- 2% o mejor
Rango de medición de frecuencia cardíaca: - De 30 o menos a 240 lpm más lpm
Posibilidad de la utilización de sensores de SPO2 de Masimo y Nellcor
Respiración
Curva de respiración
Despliegue numérico de frecuencia respiratoria
Canales seleccionables R-F- y R-L y/o RA-LL y RA-LA Opcional
Rango de impedancia de 100kHz de 50 Ohm a 50 lOhm (Opcional)
Rango de medición de 0 a 150 resp / min
Resolución de medición de al menos 1 rpm con una exactitud de al menos ± 2 rpm
Tiempo de recuperación de lectura de 10 seg o mejor luego de una desfibrilación
Velocidad de barrido de 6.25, 12.5, 12.5, 25; 50 mm/seg y ganancia 1/4,1/2,x1,x2,x4 y auto.
Temperatura
Despliegue numérico de al menos dos temperaturas
Canales disponibles para lectura de temperatura de al menos 2 como minimo
Medición de la diferencia de temperatura
Rango de medición: 0 a 50 C° +/- 5C°, con exactitud de ±0,1 C° o mejor¨
Actualización de lectura de valores cada 1 s o menos
Presión no invasiva
Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica, media y frecuencia de pulso)
Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo, de como mínimo 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90 minutos y 2,3,4 y 8 horas
Rango de medición de presión: 10 a 250 mmHg o rango más amplio, con exactitud de +/- 5 mmHg o mejor.
Limitador de seguridad para la presión y el tiempo de insuflado, adecuado al rango de pacientes, adulto, pediátrico, neonatal.
Método de medición: Oscilométrico, utilizando deflación gradual y lineal
Presión invasiva
Al menos 2 (dos) canales como minimo
Sensibilidad mínima del transductor de 5µV/V/mmHg con una exactitud de al menos ±2%
Impedancia del transductor mínima de 1200Ω o menor a 3000Ω o mayor
Rango de medición de presión dinámica de -50 mmHg o mayor a 300 mmHg o mayor, con exactitud de
Resolución de al menos 1 mmHg
Posibilidad de seleccionar unidades de medida diferentes (mmHg, kPa, cmH2O)
Etiquetado del sitio de medición de al menos ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP
Posibilidad de calibración a presión cero
Tiempo de recuperación de lectura de 5 seg o menor luego de una desfibrilación
Medición de CO2
Método de medición: lectura del espectro infrarrojo
Rango de medición de concentración de 0 a 20% o mayor (0 a 99 mmHg o mayor)
Resolución de ± 2 mmHg
Exactitud de al menos ± 0,3% (±2 mmHg) para el rango de lectura por debajo del 5%. Para el rango de lectura de 5% y superior de ±10% o menor
Rango de medición para realizar esta lectura de 0 a 150 rpm o Rango de medición para realizar esta lectura de 0 a 150 mmHg
Función de calibración de compensación, automático-manual y ganancia velocidad de barrido 6,25;12,5;25;50mm/s “Función de calibración de compensación, automático y/o manual
4 | Alarmas
Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los limites superior e inferior de los siguientes parámetros
Saturación de oxígeno
Frecuencia cardiaca
Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media)
Temperatura
Frecuencia respiratoria
CO2
Presión invasiva
Alarma de apnea
Alarma de arritmia
Alarmas del sistema que indique el estado de funcionamiento del monitor
Con silenciador temporal de alarmas
7 Accesorios por cada equipo
03 (tres) cables troncales y 03 (tres) sensores adulto, pediátrico y neonatal, (tres para cada modalidad) todos reusables, para oximetría de pulso
Dos sensores reusables de temperatura (de piel o superficie)
brazaletes adulto, pediátrico y neonatal,(tres de cada uno) reusables para medición de la presión no invasiva. 2 (dos) mangueras con conector para los brazaletes
Cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas
Un cable de paciente para ECG de 05 puntas o más para despliegue simultaneo de 7 derivaciones o más para calidad diagnóstica
Dos cables troncales para medición de Presión Invasiva, con 5 (cinco) domos desechables o 5 (cinco) kits de transductor desechable
Cualquier otro accesorio necesario para el correcto y completo funcionamiento del equipo
EEG:
Cantidad de canales: . 4 o mas como mínimo.
Verificación automática de impedancia y reconocimiento de conjuntos de cables
Posibilidad de mediciones de referencia o bipolares
Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal
Rango ± 400 μV
Rango de frecuencia de 0,5 a 30 Hz
Resolución 60 nV
Impedancia de entrada > 8 MΩ a 10 Hz
Nivel de ruido < 0.5 μV rms de 0,5 Hz a 30 Hz
CMRR > 100 dB a 50 Hz
5 | Garantía del Equipo
Garantía de 2 (dos) años como mínimo con provisión de asistencia técnica ante cualquier falla o desperfecto de fábrica incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución
Manual de operación y servicio técnico en español. Se aceptarán en inglés si dichos manuales son originales y sin alteraciones. Además, al mismo se deberá acompañar la Traducción de los Manuales de uso y de servicio técnico realizado por un Traductor conforme se indica en los Datos de la Licitación
Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo.Por declaracion Jurada escrita
Instalación del equipo y soporte en la institución designada, capacitación de uso de servicio técnico (detección de fallas)
4 | Documentación
Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.