## Especificaciones Técnicas
LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CONTAR CON OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS Y ESTAR RESPALDADAS EN EL CATÁLOGO PROVEÍDO POR LA EMPRESA (ESPECIFICAR PÁGINA), EN CASO DE NO TENER RESPALDO NO SERÁN CONSIDERADAS COMO VÁLIDAS. ANEXAR ESTE DOCUMENTO EN FORMATO EDITABLE CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DIGITAL.
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PÁGINA DEL CATÁLOGO O MANUAL PARA VERIFICAR EETT
1 | Datos Generales
Descripción: TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO
Marca:
Modelo:
Origen:
Dirección web del fabricante:
Cantidad: 1
Normas de calidad especificas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General: ISO 13485
| Plazo de entrega del equipo: |  | Plazo de entrega del equipo:
Imagen de referencia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
|  | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Termómetro clínico infrarrojo sin contacto (IR), digital, portátil, rango mínimo 32 – 42,9° C
Medición de la temperatura de la piel (frente del rostro) mediante detección de radiación térmica
Emisión calibrada de fábrica y preestablecida para todo tipo de pieles.
Distancia de medición óptima 3 - 5 cm
Diseño portátil con empuñadura ergonómica tipo pistola
Sensor IR ubicado en el extremo distal (lado del paciente)
Pantalla digital ubicada en el extremo proximal (lado del usuario)
Empuñadura con el dedo índice para activar mediciones
Pantalla LCD retro iluminada, adecuada para leer a pleno sol
Pantalla de visualización de la temperatura medida, el estado operativo, la lectura incorrecta
Lectura digital, seleccionable por el usuario, en escala Celsius
Alarmas visuales o audibles de baja y alta temperatura.
Rango de medición de temperatura 32 – 42,9° C
Graduación 0.1 ° C
Precisión 0.2 ° C
Apagado automático cuando no está en uso.
Función Hold, para mantener la última medición visualizada en la pantalla
Alerta visual o sonora al encender, listo para usar y medición completada.
A prueba de derrames de agua y adecuado para limpiar y desinfectar
Fuente de alimentación: Pilas o baterias recargables. Apagado automatico o inteligente
3 | Garantía
Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
4 | Documentación
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.